## Map data
Magnet Mapping
Z Location |  |  |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location
6 |  |  |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1
Field | Current |  | Angle | Field | Current | Field | Current | Field | Current | Field | Current | Field | Current | Field | Current
B | I |  | Location | B | I | B | I | B | I | B | I | B | I | B | I
-0.11179 | 1200.151 |  | 1 | -0.23541 | 2999.853 | -0.31086 | 2999.803 | -0.41029 | 2999.803 | -0.53854 | 2999.803 | -0.69821 | 2999.903 | -0.88905 | 2999.903
-0.11359 | 1200.101 |  | 2 | -0.23318 | 2999.853 | -0.31716 | 2999.853 | -0.43268 | 2999.853 | -0.59082 | 2999.803 | -0.79937 | 2999.803 | -1.0537 | 2999.853
-0.11031 | 1200.151 |  | 3 | -0.21748 | 2999.853 | -0.30486 | 2999.853 | -0.43289 | 2999.853 | -0.61786 | 2999.903 | -0.87679 | 2999.903 | -1.2083 | 2999.903
-0.10041 | 1200.001 |  | 4 | -0.18464 | 2999.753 | -0.26887 | 2999.903 | -0.40037 | 2999.853 | -0.60128 | 2999.803 | -0.9071 | 2999.853 | -1.3348 | 2999.903
-0.08277 | 1200.101 |  | 5 | -0.13163 | 2999.753 | -0.20242 | 2999.753 | -0.32068 | 2999.753 | -0.52036 | 2999.853 | -0.85613 | 2999.903 | -1.3975 | 2999.853
-0.05726 | 1200.001 |  | 6 | -0.05793 | 2999.703 | -0.1034 | 2999.803 | -0.1897 | 2999.803 | -0.35709 | 2999.853 | -0.68422 | 2999.853 | -1.3141 | 2999.853
-0.02535 | 1200.101 |  | 7 | 0.0315 | 2999.803 | 0.02423 | 2999.853 | -0.0085 | 2999.803 | -0.10309 | 2999.903 | -0.35196 | 2999.853 | -0.98851 | 2999.853
0.01022 | 1200.051 |  | 8 | 0.13033 | 2999.803 | 0.16846 | 2999.703 | 0.20554 | 2999.803 | 0.21714 | 2999.853 | 0.11896 | 2999.903 | -0.36829 | 2999.903
0.04595 | 1200.001 |  | 9 | 0.22864 | 2999.803 | 0.31344 | 2999.803 | 0.42402 | 2999.853 | 0.55441 | 2999.853 | 0.65034 | 2999.853 | 0.46678 | 2999.853
0.07835 | 1200.101 |  | 10 | 0.31773 | 2999.753 | 0.44353 | 2999.853 | 0.61891 | 2999.803 | 0.85435 | 2999.853 | 1.1311 | 2999.903 | 1.2742 | 2999.903
0.10467 | 1200.101 |  | 11 | 0.38907 | 2999.803 | 0.54529 | 2999.803 | 0.76624 | 2999.803 | 1.0733 | 2999.853 | 1.4679 | 2999.903 | 1.8387 | 2999.853
0.12374 | 1200.001 |  | 12 | 0.43982 | 2999.803 | 0.61255 | 2999.853 | 0.85665 | 2999.853 | 1.1946 | 2999.853 | 1.6354 | 2999.853 | 2.0874 | 2999.903
0.13564 | 1200.051 |  | 13 | 0.47016 | 2999.803 | 0.64758 | 2999.803 | 0.89502 | 2999.803 | 1.2332 | 2999.853 | 1.665 | 2999.903 | 2.0951 | 2999.903
0.14155 | 1200.151 |  | 14 | 0.4824 | 2999.853 | 0.65527 | 2999.803 | 0.89366 | 2999.803 | 1.2116 | 2999.853 | 1.6059 | 2999.903 | 1.9726 | 2999.903
0.14318 | 1200.051 |  | 15 | 0.48189 | 2999.703 | 0.64561 | 2999.803 | 0.86745 | 2999.853 | 1.158 | 2999.903 | 1.5077 | 2999.853 | 1.8105 | 2999.903
0.14178 | 1200.051 |  | 16 | 0.47224 | 2999.803 | 0.62559 | 2999.803 | 0.82877 | 2999.803 | 1.0917 | 2999.853 | 1.4006 | 2999.853 | 1.6549 | 2999.853
0.13983 | 1200.001 |  | 17 | 0.45865 | 2999.803 | 0.60049 | 2999.853 | 0.78799 | 2999.803 | 1.0275 | 2999.803 | 1.3056 | 2999.853 | 1.5272 | 2999.853
0.13585 | 1200.151 |  | 18 | 0.44378 | 2999.703 | 0.57578 | 2999.803 | 0.7496 | 2999.853 | 0.97106 | 2999.903 | 1.2281 | 2999.903 | 1.4326 | 2999.853
0.13259 | 1200.101 |  | 19 | 0.42921 | 2999.803 | 0.55398 | 2999.853 | 0.71701 | 2999.803 | 0.92439 | 2999.903 | 1.167 | 2999.803 | 1.3654 | 2999.953
0.12975 | 1200.151 |  | 20 | 0.41651 | 2999.703 | 0.53633 | 2999.803 | 0.69256 | 2999.753 | 0.89055 | 2999.803
0.12754 | 1200.051 |  | 21 | 0.40647 | 2999.703 | 0.52417 | 2999.853 | 0.67835 | 2999.803 | 0.87009 | 2999.853
0.12525 | 1200.001 |  | 22 | 0.39805 | 2999.703 | 0.51312 | 2999.803 | 0.66448 | 2999.753 | 0.85152 | 2999.803
0.12283 | 1200.051 |  | 23 | 0.39112 | 2999.803 | 0.5012 | 2999.803 | 0.64583 | 2999.803 | 0.82973 | 2999.903
0.1207 | 1200.101 |  | 24 | 0.38651 | 2999.753 | 0.49366 | 2999.803 | 0.63408 | 2999.853 | 0.81603 | 2999.903 | 1.0357 | 2999.853 | 1.2425 | 2999.953
0.11925 | 1200.101 |  | 25 | 0.38484 | 2999.753 | 0.4908 | 2999.803 | 0.62985 | 2999.803 | 0.81061 | 2999.903 | 1.0311 | 2999.853 | 1.2423 | 2999.853
0.11835 | 1200.101 |  | 26 | 0.38582 | 2999.753 | 0.49197 | 2999.753 | 0.63122 | 2999.803 | 0.81337 | 2999.903 | 1.0345 | 2999.903 | 1.2502 | 2999.903
0.11803 | 1200.151 |  | 27 | 0.38936 | 2999.703 | 0.49677 | 2999.803 | 0.63792 | 2999.853 | 0.82274 | 2999.803 | 1.0481 | 2999.853 | 1.2697 | 2999.853
0.11806 | 1200.101 |  | 28 | 0.39484 | 2999.803 | 0.50475 | 2999.803 | 0.6492 | 2999.853 | 0.83767 | 2999.803 | 1.0724 | 2999.853 | 1.3051 | 2999.903
0.11845 | 1200.151 |  | 29 | 0.40177 | 2999.853 | 0.51534 | 2999.803 | 0.66396 | 2999.853 | 0.85908 | 2999.803 | 1.1004 | 2999.853 | 1.3572 | 2999.903
0.1191 | 1200.001 |  | 30 | 0.40963 | 2999.803 | 0.52769 | 2999.653 | 0.68223 | 2999.853 | 0.88618 | 2999.853 | 1.1371 | 2999.953 | 1.4143 | 2999.903
0.11966 | 1200.101 |  | 31 | 0.41692 | 2999.853 | 0.5402 | 2999.753 | 0.70248 | 2999.853 | 0.91761 | 2999.903 | 1.1856 | 2999.803 | 1.4858 | 2999.953
0.11985 | 1200.151 |  | 32 | 0.42237 | 2999.803 | 0.55129 | 2999.853 | 0.72314 | 2999.803 | 0.95394 | 2999.903 | 1.2436 | 2999.903 | 1.5771 | 2999.903
0.11886 | 1200.151 |  | 33 | 0.42344 | 2999.853 | 0.55731 | 2999.803 | 0.73879 | 2999.903 | 0.98268 | 2999.903 | 1.2992 | 2999.853 | 1.679 | 2999.903
0.11591 | 1200.001 |  | 34 | 0.41762 | 2999.803 | 0.55437 | 2999.753 | 0.74197 | 2999.853 | 0.99742 | 2999.803 | 1.3378 | 2999.853 | 1.7657 | 2999.853
0.11026 | 1200.001 |  | 35 | 0.40222 | 2999.803 | 0.53733 | 2999.803 | 0.72593 | 2999.853 | 0.98529 | 2999.903 | 1.3373 | 2999.853 | 1.7982 | 2999.853
0.10113 | 1200.051 |  | 36 | 0.37617 | 2999.753 | 0.50466 | 2999.753 | 0.68361 | 2999.803 | 0.9334 | 2999.803 | 1.2757 | 2999.803 | 1.7349 | 2999.903
0.08835 | 1200.051 |  | 37 | 0.33876 | 2999.753 | 0.45437 | 2999.803 | 0.61483 | 2999.903 | 0.8379 | 2999.853 | 1.1429 | 2999.803 | 1.5467 | 2999.853
0.07207 | 1200.051 |  | 38 | 0.29076 | 2999.803 | 0.38643 | 2999.803 | 0.51807 | 2999.853 | 0.69937 | 2999.853 | 0.9386 | 2999.853 | 1.2378 | 2999.903
0.05291 | 1200.101 |  | 39 | 0.23498 | 2999.753 | 0.30866 | 2999.803 | 0.40162 | 2999.803 | 0.54304 | 2999.903 | 0.68352 | 2999.853 | 0.83988 | 2999.903
0.03291 | 1200.001 |  | 40 | 0.17545 | 2999.853 | 0.22265 | 2999.853 | 0.28118 | 2999.803 | 0.34897 | 2999.903 | 0.41223 | 2999.853 | 0.43201 | 2999.903
0.01297 | 1200.051 |  | 41 | 0.11639 | 2999.803 | 0.13977 | 2999.853 | 0.16296 | 2999.803 | 0.17857 | 2999.853 | 0.16544 | 2999.853 | 0.07812 | 2999.803
-0.00533 | 1200.101 |  | 42 | 0.06173 | 2999.753 | 0.06408 | 2999.853 | 0.05802 | 2999.803 | 0.03291 | 2999.853 | -0.03395 | 2999.803 | -0.18382 | 2999.853
-0.02081 | 1200.151 |  | 43 | 0.0143 | 2999.803 | 0.00107 | 2999.803 | -0.02544 | 2999.853 | -0.07708 | 2999.803 | -0.17293 | 2999.853 | -0.34377 | 2999.853
-0.03282 | 1200.001 |  | 44 | -0.02319 | 2999.803 | -0.04748 | 2999.753 | -0.08681 | 2999.803 | -0.1517 | 2999.803 | -0.25694 | 2999.853 | -0.42136 | 2999.853
-0.0413 | 1200.001 |  | 45 | -0.052 | 2999.853 | -0.08162 | 2999.803 | -0.12723 | 2999.853 | -0.19476 | 2999.853 | -0.29561 | 2999.803 | -0.44123 | 2999.853
-0.04631 | 1200.151 |  | 46 | -0.07132 | 2999.803 | -0.10333 | 2999.803 | -0.14899 | 2999.803 | -0.2139 | 2999.803 | -0.3048 | 2999.853 | -0.42664 | 2999.853
0 | 1200.051 |  | 47 | -0.08339 | 2999.803 | -0.11494 | 0.15 | -0.15782 | 2999.753 | -0.21594 | 2999.853 | -0.29361 | 2999.803 | -0.39269 | 2999.853
0 | 0 |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Tosca 3000A data
Opening | Opening | file | for | input: | W:\VF-Work\SHMS_Bender\Sept-2015\New | probe | locataions.comi
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 10.029 | YP | -0.302 | ZP | 57.532 | COMPONENT | by
At | At | (10.029,-0.302,57.532), | BY | -929.5014
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 10.338 | YP | -0.295 | ZP | 55.01 | COMPONENT | by
At | At | (10.338,-0.295,55.01), | BY | -1097.1956
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 10.648 | YP | -0.288 | ZP | 52.489 | COMPONENT | by
At | At | (10.648,-0.288,52.489), | BY | -1265.0253
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 10.957 | YP | -0.282 | ZP | 49.968 | COMPONENT | by
At | At | (10.957,-0.282,49.968), | BY | -1417.6299
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 11.267 | YP | -0.275 | ZP | 47.447 | COMPONENT | by
At | At | (11.267,-0.275,47.447), | BY | -1504.8041
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 11.576 | YP | -0.268 | ZP | 44.926 | COMPONENT | by
At | At | (11.576,-0.268,44.926), | BY | -1462.5725
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 11.886 | YP | -0.261 | ZP | 42.405 | COMPONENT | by
At | At | (11.886,-0.261,42.405), | BY | -1206.3262
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 12.196 | YP | -0.255 | ZP | 39.884 | COMPONENT | by
At | At | (12.196,-0.255,39.884), | BY | -662.2956
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 12.505 | YP | -0.248 | ZP | 37.363 | COMPONENT | by
At | At | (12.505,-0.248,37.363), | BY | 110.2825
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 12.815 | YP | -0.241 | ZP | 34.842 | COMPONENT | by
At | At | (12.815,-0.241,34.842), | BY | 913.619
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 13.124 | YP | -0.234 | ZP | 32.321 | COMPONENT | by
At | At | (13.124,-0.234,32.321), | BY | 1545.5542
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 13.434 | YP | -0.228 | ZP | 29.8 | COMPONENT | by
At | At | (13.434,-0.228,29.8), | BY | 1892.4328
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 13.743 | YP | -0.221 | ZP | 27.279 | COMPONENT | by
At | At | (13.743,-0.221,27.279), | BY | 1970.2557
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 14.053 | YP | -0.214 | ZP | 24.758 | COMPONENT | by
At | At | (14.053,-0.214,24.758), | BY | 1888.9451
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 14.362 | YP | -0.208 | ZP | 22.237 | COMPONENT | by
At | At | (14.362,-0.208,22.237), | BY | 1757.3997
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 14.672 | YP | -0.201 | ZP | 19.716 | COMPONENT | by
At | At | (14.672,-0.201,19.716), | BY | 1627.2325
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 14.981 | YP | -0.194 | ZP | 17.195 | COMPONENT | by
At | At | (14.981,-0.194,17.195), | BY | 1517.7445
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 15.291 | YP | -0.187 | ZP | 14.674 | COMPONENT | by
At | At | (15.291,-0.187,14.674), | BY | 1430.1591
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 15.6 | YP | -0.181 | ZP | 12.152 | COMPONENT | by
At | At | (15.6,-0.181,12.152), | BY | 1364.5619
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 17.148 | YP | -0.147 | ZP | -0.453 | COMPONENT | by
At | At | (17.148,-0.147,-0.453), | BY | 1243.413
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 17.458 | YP | -0.14 | ZP | -2.974 | COMPONENT | by
At | At | (17.458,-0.14,-2.974), | BY | 1249.2127
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 17.767 | YP | -0.133 | ZP | -5.495 | COMPONENT | by
At | At | (17.767,-0.133,-5.495), | BY | 1265.4315
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 18.077 | YP | -0.127 | ZP | -8.016 | COMPONENT | by
At | At | (18.077,-0.127,-8.016), | BY | 1291.2728
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 18.386 | YP | -0.12 | ZP | -10.537 | COMPONENT | by
At | At | (18.386,-0.12,-10.537), | BY | 1329.9004
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 18.696 | YP | -0.113 | ZP | -13.058 | COMPONENT | by
At | At | (18.696,-0.113,-13.058), | BY | 1382.6828
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 19.005 | YP | -0.107 | ZP | -15.579 | COMPONENT | by
At | At | (19.005,-0.107,-15.579), | BY | 1449.1858
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 19.315 | YP | -0.1 | ZP | -18.1 | COMPONENT | by
At | At | (19.315,-0.1,-18.1), | BY | 1527.1698
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 19.624 | YP | -0.093 | ZP | -20.621 | COMPONENT | by
At | At | (19.624,-0.093,-20.621), | BY | 1609.1614
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 19.934 | YP | -0.086 | ZP | -23.142 | COMPONENT | by
At | At | (19.934,-0.086,-23.142), | BY | 1678.2888
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 20.243 | YP | -0.08 | ZP | -25.663 | COMPONENT | by
At | At | (20.243,-0.08,-25.663), | BY | 1705.572
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 20.553 | YP | -0.073 | ZP | -28.184 | COMPONENT | by
At | At | (20.553,-0.073,-28.184), | BY | 1649.245
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 20.863 | YP | -0.066 | ZP | -30.706 | COMPONENT | by
At | At | (20.863,-0.066,-30.706), | BY | 1476.2767
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 21.172 | YP | -0.059 | ZP | -33.227 | COMPONENT | by
At | At | (21.172,-0.059,-33.227), | BY | 1186.5957
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 21.482 | YP | -0.053 | ZP | -35.748 | COMPONENT | by
At | At | (21.482,-0.053,-35.748), | BY | 809.0903
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 21.791 | YP | -0.046 | ZP | -38.269 | COMPONENT | by
At | At | (21.791,-0.046,-38.269), | BY | 398.905
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 22.101 | YP | -0.039 | ZP | -40.79 | COMPONENT | by
At | At | (22.101,-0.039,-40.79), | BY | 37.1013
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 22.41 | YP | -0.032 | ZP | -43.311 | COMPONENT | by
At | At | (22.41,-0.032,-43.311), | BY | -235.0357
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 22.72 | YP | -0.026 | ZP | -45.832 | COMPONENT | by
At | At | (22.72,-0.026,-45.832), | BY | -408.9578
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.029 | YP | -0.019 | ZP | -48.353 | COMPONENT | by
At | At | (23.029,-0.019,-48.353), | BY | -492.8286
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.339 | YP | -0.012 | ZP | -50.874 | COMPONENT | by
At | At | (23.339,-0.012,-50.874), | BY | -514.1493
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.648 | YP | -0.006 | ZP | -53.395 | COMPONENT | by
At | At | (23.648,-6.0E-03,-53.395), | BY | -496.5102
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.958 | YP | 0.001 | ZP | -55.916 | COMPONENT | by
At | At | (23.958,1.0E-03,-55.916), | BY | -457.272
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 24.267 | YP | 0.008 | ZP | -58.437 | COMPONENT | by
At | At | (24.267,8.0E-03,-58.437), | BY | -409.9394
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 12.55 | YP | -0.297 | ZP | 57.841 | COMPONENT | by
At | At | (12.55,-0.297,57.841), | BY | -732.7031
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 12.859 | YP | -0.291 | ZP | 55.32 | COMPONENT | by
At | At | (12.859,-0.291,55.32), | BY | -832.593
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 13.169 | YP | -0.284 | ZP | 52.799 | COMPONENT | by
At | At | (13.169,-0.284,52.799), | BY | -917.6389
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 13.478 | YP | -0.277 | ZP | 50.278 | COMPONENT | by
At | At | (13.478,-0.277,50.278), | BY | -964.2271
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 13.788 | YP | -0.27 | ZP | 47.757 | COMPONENT | by
At | At | (13.788,-0.27,47.757), | BY | -938.6187
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 14.098 | YP | -0.264 | ZP | 45.236 | COMPONENT | by
At | At | (14.098,-0.264,45.236), | BY | -795.4682
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 14.407 | YP | -0.257 | ZP | 42.715 | COMPONENT | by
At | At | (14.407,-0.257,42.715), | BY | -501.0807
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 14.717 | YP | -0.25 | ZP | 40.194 | COMPONENT | by
At | At | (14.717,-0.25,40.194), | BY | -63.8047
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 15.026 | YP | -0.244 | ZP | 37.673 | COMPONENT | by
At | At | (15.026,-0.244,37.673), | BY | 452.7648
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 15.336 | YP | -0.237 | ZP | 35.152 | COMPONENT | by
At | At | (15.336,-0.237,35.152), | BY | 935.2566
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 15.645 | YP | -0.23 | ZP | 32.63 | COMPONENT | by
At | At | (15.645,-0.23,32.63), | BY | 1293.3534
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 15.955 | YP | -0.223 | ZP | 30.109 | COMPONENT | by
At | At | (15.955,-0.223,30.109), | BY | 1495.9874
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 16.264 | YP | -0.217 | ZP | 27.588 | COMPONENT | by
At | At | (16.264,-0.217,27.588), | BY | 1554.6941
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 16.574 | YP | -0.21 | ZP | 25.067 | COMPONENT | by
At | At | (16.574,-0.21,25.067), | BY | 1519.3923
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 16.883 | YP | -0.203 | ZP | 22.546 | COMPONENT | by
At | At | (16.883,-0.203,22.546), | BY | 1440.5025
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 17.193 | YP | -0.196 | ZP | 20.025 | COMPONENT | by
At | At | (17.193,-0.196,20.025), | BY | 1351.9482
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 17.502 | YP | -0.19 | ZP | 17.504 | COMPONENT | by
At | At | (17.502,-0.19,17.504), | BY | 1269.1034
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 17.812 | YP | -0.183 | ZP | 14.983 | COMPONENT | by
At | At | (17.812,-0.183,14.983), | BY | 1199.2532
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 18.121 | YP | -0.176 | ZP | 12.462 | COMPONENT | by
At | At | (18.121,-0.176,12.462), | BY | 1142.4697
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 19.669 | YP | -0.143 | ZP | -0.143 | COMPONENT | by
At | At | (19.669,-0.143,-0.143), | BY | 1019.1081
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 19.979 | YP | -0.136 | ZP | -2.664 | COMPONENT | by
At | At | (19.979,-0.136,-2.664), | BY | 1018.668
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 20.288 | YP | -0.129 | ZP | -5.185 | COMPONENT | by
At | At | (20.288,-0.129,-5.185), | BY | 1026.95
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 20.598 | YP | -0.122 | ZP | -7.706 | COMPONENT | by
At | At | (20.598,-0.122,-7.706), | BY | 1042.9561
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 20.907 | YP | -0.116 | ZP | -10.228 | COMPONENT | by
At | At | (20.907,-0.116,-10.228), | BY | 1068.3404
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 21.217 | YP | -0.109 | ZP | -12.749 | COMPONENT | by
At | At | (21.217,-0.109,-12.749), | BY | 1102.3766
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 21.526 | YP | -0.102 | ZP | -15.27 | COMPONENT | by
At | At | (21.526,-0.102,-15.27), | BY | 1144.87
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 21.836 | YP | -0.095 | ZP | -17.791 | COMPONENT | by
At | At | (21.836,-0.095,-17.791), | BY | 1192.4133
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 22.145 | YP | -0.089 | ZP | -20.312 | COMPONENT | by
At | At | (22.145,-0.089,-20.312), | BY | 1238.9349
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 22.455 | YP | -0.082 | ZP | -22.833 | COMPONENT | by
At | At | (22.455,-0.082,-22.833), | BY | 1271.5431
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 22.765 | YP | -0.075 | ZP | -25.354 | COMPONENT | by
At | At | (22.765,-0.075,-25.354), | BY | 1273.8635
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.074 | YP | -0.069 | ZP | -27.875 | COMPONENT | by
At | At | (23.074,-0.069,-27.875), | BY | 1223.8467
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.384 | YP | -0.062 | ZP | -30.396 | COMPONENT | by
At | At | (23.384,-0.062,-30.396), | BY | 1104.3346
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.693 | YP | -0.055 | ZP | -32.917 | COMPONENT | by
At | At | (23.693,-0.055,-32.917), | BY | 916.725
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 24.003 | YP | -0.048 | ZP | -35.438 | COMPONENT | by
At | At | (24.003,-0.048,-35.438), | BY | 671.3798
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 24.312 | YP | -0.042 | ZP | -37.959 | COMPONENT | by
At | At | (24.312,-0.042,-37.959), | BY | 405.2885
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 24.622 | YP | -0.035 | ZP | -40.48 | COMPONENT | by
At | At | (24.622,-0.035,-40.48), | BY | 152.2632
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 24.931 | YP | -0.028 | ZP | -43.001 | COMPONENT | by
At | At | (24.931,-0.028,-43.001), | BY | -56.6004
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 25.241 | YP | -0.021 | ZP | -45.522 | COMPONENT | by
At | At | (25.241,-0.021,-45.522), | BY | -206.0852
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 25.55 | YP | -0.015 | ZP | -48.043 | COMPONENT | by
At | At | (25.55,-0.015,-48.043), | BY | -297.0727
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 25.86 | YP | -0.008 | ZP | -50.564 | COMPONENT | by
At | At | (25.86,-8.0E-03,-50.564), | BY | -341.306
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 26.169 | YP | -0.001 | ZP | -53.086 | COMPONENT | by
At | At | (26.169,-1.0E-03,-53.086), | BY | -351.2427
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 26.479 | YP | 0.006 | ZP | -55.607 | COMPONENT | by
At | At | (26.479,6.0E-03,-55.607), | BY | -339.1473
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 26.788 | YP | 0.012 | ZP | -58.128 | COMPONENT | by
At | At | (26.788,0.012,-58.128), | BY | -315.9241
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 15.071 | YP | -0.293 | ZP | 58.151 | COMPONENT | by
At | At | (15.071,-0.293,58.151), | BY | -565.5829
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 15.38 | YP | -0.286 | ZP | 55.63 | COMPONENT | by
At | At | (15.38,-0.286,55.63), | BY | -619.5806
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 15.69 | YP | -0.28 | ZP | 53.109 | COMPONENT | by
At | At | (15.69,-0.28,53.109), | BY | -652.9769
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 16 | YP | -0.273 | ZP | 50.587 | COMPONENT | by
At | At | (16.0,-0.273,50.587), | BY | -647.7273
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 16.309 | YP | -0.266 | ZP | 48.066 | COMPONENT | by
At | At | (16.309,-0.266,48.066), | BY | -580.6839
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 16.619 | YP | -0.259 | ZP | 45.545 | COMPONENT | by
At | At | (16.619,-0.259,45.545), | BY | -431.9611
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 16.928 | YP | -0.253 | ZP | 43.024 | COMPONENT | by
At | At | (16.928,-0.253,43.024), | BY | -195.755
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 17.238 | YP | -0.246 | ZP | 40.503 | COMPONENT | by
At | At | (17.238,-0.246,40.503), | BY | 109.7451
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 17.547 | YP | -0.239 | ZP | 37.982 | COMPONENT | by
At | At | (17.547,-0.239,37.982), | BY | 440.5989
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 17.857 | YP | -0.232 | ZP | 35.461 | COMPONENT | by
At | At | (17.857,-0.232,35.461), | BY | 738.912
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 18.166 | YP | -0.226 | ZP | 32.94 | COMPONENT | by
At | At | (18.166,-0.226,32.94), | BY | 965.7098
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 18.476 | YP | -0.219 | ZP | 30.419 | COMPONENT | by
At | At | (18.476,-0.219,30.419), | BY | 1100.627
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 18.785 | YP | -0.212 | ZP | 27.898 | COMPONENT | by
At | At | (18.785,-0.212,27.898), | BY | 1152.0465
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 19.095 | YP | -0.206 | ZP | 25.377 | COMPONENT | by
At | At | (19.095,-0.206,25.377), | BY | 1142.6997
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 19.404 | YP | -0.199 | ZP | 22.856 | COMPONENT | by
At | At | (19.404,-0.199,22.856), | BY | 1100.8499
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 19.714 | YP | -0.192 | ZP | 20.335 | COMPONENT | by
At | At | (19.714,-0.192,20.335), | BY | 1045.8069
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 20.023 | YP | -0.185 | ZP | 17.814 | COMPONENT | by
At | At | (20.023,-0.185,17.814), | BY | 989.8774
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 20.333 | YP | -0.179 | ZP | 15.293 | COMPONENT | by
At | At | (20.333,-0.179,15.293), | BY | 938.9936
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 20.643 | YP | -0.172 | ZP | 12.772 | COMPONENT | by
At | At | (20.643,-0.172,12.772), | BY | 896.1029
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 20.952 | YP | -0.165 | ZP | 10.25 | COMPONENT | by
At | At | (20.952,-0.165,10.25), | BY | 862.2434
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 21.262 | YP | -0.158 | ZP | 7.729 | COMPONENT | by
At | At | (21.262,-0.158,7.729), | BY | 835.7797
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 21.571 | YP | -0.152 | ZP | 5.208 | COMPONENT | by
At | At | (21.571,-0.152,5.208), | BY | 816.3428
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 21.881 | YP | -0.145 | ZP | 2.687 | COMPONENT | by
At | At | (21.881,-0.145,2.687), | BY | 803.0013
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 22.19 | YP | -0.138 | ZP | 0.166 | COMPONENT | by
At | At | (22.19,-0.138,0.166), | BY | 796.2441
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 22.5 | YP | -0.131 | ZP | -2.355 | COMPONENT | by
At | At | (22.5,-0.131,-2.355), | BY | 794.6005
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 22.809 | YP | -0.125 | ZP | -4.876 | COMPONENT | by
At | At | (22.809,-0.125,-4.876), | BY | 799.9312
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.119 | YP | -0.118 | ZP | -7.397 | COMPONENT | by
At | At | (23.119,-0.118,-7.397), | BY | 810.6139
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.428 | YP | -0.111 | ZP | -9.918 | COMPONENT | by
At | At | (23.428,-0.111,-9.918), | BY | 828.0657
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.738 | YP | -0.105 | ZP | -12.439 | COMPONENT | by
At | At | (23.738,-0.105,-12.439), | BY | 851.0386
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 24.047 | YP | -0.098 | ZP | -14.96 | COMPONENT | by
At | At | (24.047,-0.098,-14.96), | BY | 878.2605
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 24.357 | YP | -0.091 | ZP | -17.481 | COMPONENT | by
At | At | (24.357,-0.091,-17.481), | BY | 906.8384
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 24.667 | YP | -0.084 | ZP | -20.002 | COMPONENT | by
At | At | (24.667,-0.084,-20.002), | BY | 933.0151
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 24.976 | YP | -0.078 | ZP | -22.523 | COMPONENT | by
At | At | (24.976,-0.078,-22.523), | BY | 945.2913
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 25.286 | YP | -0.071 | ZP | -25.044 | COMPONENT | by
At | At | (25.286,-0.071,-25.044), | BY | 935.8026
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 25.595 | YP | -0.064 | ZP | -27.565 | COMPONENT | by
At | At | (25.595,-0.064,-27.565), | BY | 894.0379
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 25.905 | YP | -0.057 | ZP | -30.086 | COMPONENT | by
At | At | (25.905,-0.057,-30.086), | BY | 809.5264
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 26.214 | YP | -0.051 | ZP | -32.608 | COMPONENT | by
At | At | (26.214,-0.051,-32.608), | BY | 684.7879
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 26.524 | YP | -0.044 | ZP | -35.129 | COMPONENT | by
At | At | (26.524,-0.044,-35.129), | BY | 522.0454
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 26.833 | YP | -0.037 | ZP | -37.65 | COMPONENT | by
At | At | (26.833,-0.037,-37.65), | BY | 344.8211
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 27.143 | YP | -0.03 | ZP | -40.171 | COMPONENT | by
At | At | (27.143,-0.03,-40.171), | BY | 172.6988
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 27.452 | YP | -0.024 | ZP | -42.692 | COMPONENT | by
At | At | (27.452,-0.024,-42.692), | BY | 22.971
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 27.762 | YP | -0.017 | ZP | -45.213 | COMPONENT | by
At | At | (27.762,-0.017,-45.213), | BY | -95.9981
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 28.071 | YP | -0.01 | ZP | -47.734 | COMPONENT | by
At | At | (28.071,-0.01,-47.734), | BY | -176.351
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 28.381 | YP | -0.004 | ZP | -50.255 | COMPONENT | by
At | At | (28.381,-4.0E-03,-50.255), | BY | -224.9091
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 28.69 | YP | 0.003 | ZP | -52.776 | COMPONENT | by
At | At | (28.69,3.0E-03,-52.776), | BY | -246.3702
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 29 | YP | 0.01 | ZP | -55.297 | COMPONENT | by
At | At | (29.0,0.01,-55.297), | BY | -249.8666
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 29.31 | YP | 0.017 | ZP | -57.818 | COMPONENT | by
At | At | (29.31,0.017,-57.818), | BY | -240.7918
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 17.592 | YP | -0.289 | ZP | 58.46 | COMPONENT | by
At | At | (17.592,-0.289,58.46), | BY | -432.3374
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 17.902 | YP | -0.282 | ZP | 55.939 | COMPONENT | by
At | At | (17.902,-0.282,55.939), | BY | -457.0185
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 18.211 | YP | -0.275 | ZP | 53.418 | COMPONENT | by
At | At | (18.211,-0.275,53.418), | BY | -462.1578
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 18.521 | YP | -0.268 | ZP | 50.897 | COMPONENT | by
At | At | (18.521,-0.268,50.897), | BY | -434.134
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 18.83 | YP | -0.262 | ZP | 48.376 | COMPONENT | by
At | At | (18.83,-0.262,48.376), | BY | -363.3671
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 19.14 | YP | -0.255 | ZP | 45.855 | COMPONENT | by
At | At | (19.14,-0.255,45.855), | BY | -240.5555
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 19.449 | YP | -0.248 | ZP | 43.334 | COMPONENT | by
At | At | (19.449,-0.248,43.334), | BY | -68.5553
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 19.759 | YP | -0.242 | ZP | 40.813 | COMPONENT | by
At | At | (19.759,-0.242,40.813), | BY | 139.0466
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 20.068 | YP | -0.235 | ZP | 38.292 | COMPONENT | by
At | At | (20.068,-0.235,38.292), | BY | 354.0922
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 20.378 | YP | -0.228 | ZP | 35.771 | COMPONENT | by
At | At | (20.378,-0.228,35.771), | BY | 547.4528
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 20.687 | YP | -0.221 | ZP | 33.25 | COMPONENT | by
At | At | (20.687,-0.221,33.25), | BY | 697.3538
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 20.997 | YP | -0.215 | ZP | 30.729 | COMPONENT | by
At | At | (20.997,-0.215,30.729), | BY | 792.1232
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 21.306 | YP | -0.208 | ZP | 28.207 | COMPONENT | by
At | At | (21.306,-0.208,28.207), | BY | 836.3018
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 21.616 | YP | -0.201 | ZP | 25.686 | COMPONENT | by
At | At | (21.616,-0.201,25.686), | BY | 841.1802
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 21.925 | YP | -0.194 | ZP | 23.165 | COMPONENT | by
At | At | (21.925,-0.194,23.165), | BY | 821.6734
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 22.235 | YP | -0.188 | ZP | 20.644 | COMPONENT | by
At | At | (22.235,-0.188,20.644), | BY | 789.2493
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 22.545 | YP | -0.181 | ZP | 18.123 | COMPONENT | by
At | At | (22.545,-0.181,18.123), | BY | 753.653
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 22.854 | YP | -0.174 | ZP | 15.602 | COMPONENT | by
At | At | (22.854,-0.174,15.602), | BY | 719.216
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.164 | YP | -0.167 | ZP | 13.081 | COMPONENT | by
At | At | (23.164,-0.167,13.081), | BY | 689.2785
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.473 | YP | -0.161 | ZP | 10.56 | COMPONENT | by
At | At | (23.473,-0.161,10.56), | BY | 664.1576
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.783 | YP | -0.154 | ZP | 8.039 | COMPONENT | by
At | At | (23.783,-0.154,8.039), | BY | 644.182
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 24.092 | YP | -0.147 | ZP | 5.518 | COMPONENT | by
At | At | (24.092,-0.147,5.518), | BY | 629.6712
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 24.402 | YP | -0.141 | ZP | 2.997 | COMPONENT | by
At | At | (24.402,-0.141,2.997), | BY | 619.2902
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 24.711 | YP | -0.134 | ZP | 0.476 | COMPONENT | by
At | At | (24.711,-0.134,0.476), | BY | 613.7334
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 25.021 | YP | -0.127 | ZP | -2.045 | COMPONENT | by
At | At | (25.021,-0.127,-2.045), | BY | 612.8188
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 25.33 | YP | -0.12 | ZP | -4.566 | COMPONENT | by
At | At | (25.33,-0.12,-4.566), | BY | 616.3311
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 25.64 | YP | -0.114 | ZP | -7.087 | COMPONENT | by
At | At | (25.64,-0.114,-7.087), | BY | 624.1108
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 25.949 | YP | -0.107 | ZP | -9.608 | COMPONENT | by
At | At | (25.949,-0.107,-9.608), | BY | 635.8574
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 26.259 | YP | -0.1 | ZP | -12.129 | COMPONENT | by
At | At | (26.259,-0.1,-12.129), | BY | 650.5243
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 26.569 | YP | -0.093 | ZP | -14.651 | COMPONENT | by
At | At | (26.569,-0.093,-14.651), | BY | 667.1159
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 26.878 | YP | -0.087 | ZP | -17.172 | COMPONENT | by
At | At | (26.878,-0.087,-17.172), | BY | 684.7561
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 27.188 | YP | -0.08 | ZP | -19.693 | COMPONENT | by
At | At | (27.188,-0.08,-19.693), | BY | 697.0584
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 27.497 | YP | -0.073 | ZP | -22.214 | COMPONENT | by
At | At | (27.497,-0.073,-22.214), | BY | 699.3922
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 27.807 | YP | -0.067 | ZP | -24.735 | COMPONENT | by
At | At | (27.807,-0.067,-24.735), | BY | 687.007
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 28.116 | YP | -0.06 | ZP | -27.256 | COMPONENT | by
At | At | (28.116,-0.06,-27.256), | BY | 652.9486
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 28.426 | YP | -0.053 | ZP | -29.777 | COMPONENT | by
At | At | (28.426,-0.053,-29.777), | BY | 593.5611
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 28.735 | YP | -0.046 | ZP | -32.298 | COMPONENT | by
At | At | (28.735,-0.046,-32.298), | BY | 506.9846
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 29.045 | YP | -0.04 | ZP | -34.819 | COMPONENT | by
At | At | (29.045,-0.04,-34.819), | BY | 398.7022
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 29.354 | YP | -0.033 | ZP | -37.34 | COMPONENT | by
At | At | (29.354,-0.033,-37.34), | BY | 278.4769
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 29.664 | YP | -0.026 | ZP | -39.861 | COMPONENT | by
At | At | (29.664,-0.026,-39.861), | BY | 159.1839
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 29.973 | YP | -0.019 | ZP | -42.382 | COMPONENT | by
At | At | (29.973,-0.019,-42.382), | BY | 51.5098
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 30.283 | YP | -0.013 | ZP | -44.903 | COMPONENT | by
At | At | (30.283,-0.013,-44.903), | BY | -36.6587
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 30.592 | YP | -0.006 | ZP | -47.424 | COMPONENT | by
At | At | (30.592,-6.0E-03,-47.424), | BY | -102.7208
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 30.902 | YP | 0.001 | ZP | -49.945 | COMPONENT | by
At | At | (30.902,1.0E-03,-49.945), | BY | -146.7869
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 31.212 | YP | 0.008 | ZP | -52.466 | COMPONENT | by
At | At | (31.212,8.0E-03,-52.466), | BY | -171.8692
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 31.521 | YP | 0.014 | ZP | -54.988 | COMPONENT | by
At | At | (31.521,0.014,-54.988), | BY | -182.5142
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 31.831 | YP | 0.021 | ZP | -57.509 | COMPONENT | by
At | At | (31.831,0.021,-57.509), | BY | -182.5945
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 20.113 | YP | -0.284 | ZP | 58.77 | COMPONENT | by
At | At | (20.113,-0.284,58.77), | BY | -328.1214
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 20.423 | YP | -0.278 | ZP | 56.249 | COMPONENT | by
At | At | (20.423,-0.278,56.249), | BY | -336.5347
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 20.732 | YP | -0.271 | ZP | 53.728 | COMPONENT | by
At | At | (20.732,-0.271,53.728), | BY | -328.0746
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 21.042 | YP | -0.264 | ZP | 51.207 | COMPONENT | by
At | At | (21.042,-0.264,51.207), | BY | -296.0864
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 21.351 | YP | -0.257 | ZP | 48.685 | COMPONENT | by
At | At | (21.351,-0.257,48.685), | BY | -233.2238
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 21.661 | YP | -0.251 | ZP | 46.164 | COMPONENT | by
At | At | (21.661,-0.251,46.164), | BY | -139.0589
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 21.97 | YP | -0.244 | ZP | 43.643 | COMPONENT | by
At | At | (21.97,-0.244,43.643), | BY | -15.6712
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 22.28 | YP | -0.237 | ZP | 41.122 | COMPONENT | by
At | At | (22.28,-0.237,41.122), | BY | 124.4588
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 22.589 | YP | -0.23 | ZP | 38.601 | COMPONENT | by
At | At | (22.589,-0.23,38.601), | BY | 267.3085
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 22.899 | YP | -0.224 | ZP | 36.08 | COMPONENT | by
At | At | (22.899,-0.224,36.08), | BY | 395.7765
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.208 | YP | -0.217 | ZP | 33.559 | COMPONENT | by
At | At | (23.208,-0.217,33.559), | BY | 497.1348
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.518 | YP | -0.21 | ZP | 31.038 | COMPONENT | by
At | At | (23.518,-0.21,31.038), | BY | 565.553
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.827 | YP | -0.204 | ZP | 28.517 | COMPONENT | by
At | At | (23.827,-0.204,28.517), | BY | 603.2135
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 24.137 | YP | -0.197 | ZP | 25.996 | COMPONENT | by
At | At | (24.137,-0.197,25.996), | BY | 614.6876
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 24.447 | YP | -0.19 | ZP | 23.475 | COMPONENT | by
At | At | (24.447,-0.19,23.475), | BY | 608.2125
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 24.756 | YP | -0.183 | ZP | 20.954 | COMPONENT | by
At | At | (24.756,-0.183,20.954), | BY | 591.1481
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 25.066 | YP | -0.177 | ZP | 18.433 | COMPONENT | by
At | At | (25.066,-0.177,18.433), | BY | 570.6737
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 25.375 | YP | -0.17 | ZP | 15.912 | COMPONENT | by
At | At | (25.375,-0.17,15.912), | BY | 547.6255
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 25.685 | YP | -0.163 | ZP | 13.391 | COMPONENT | by
At | At | (25.685,-0.163,13.391), | BY | 528.035
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 25.994 | YP | -0.156 | ZP | 10.87 | COMPONENT | by
At | At | (25.994,-0.156,10.87), | BY | 510.153
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 26.304 | YP | -0.15 | ZP | 8.349 | COMPONENT | by
At | At | (26.304,-0.15,8.349), | BY | 495.817
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 26.613 | YP | -0.143 | ZP | 5.827 | COMPONENT | by
At | At | (26.613,-0.143,5.827), | BY | 485.4234
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 26.923 | YP | -0.136 | ZP | 3.306 | COMPONENT | by
At | At | (26.923,-0.136,3.306), | BY | 478.0581
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 27.232 | YP | -0.129 | ZP | 0.785 | COMPONENT | by
At | At | (27.232,-0.129,0.785), | BY | 473.7563
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 27.542 | YP | -0.123 | ZP | -1.736 | COMPONENT | by
At | At | (27.542,-0.123,-1.736), | BY | 472.666
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 27.851 | YP | -0.116 | ZP | -4.257 | COMPONENT | by
At | At | (27.851,-0.116,-4.257), | BY | 474.9345
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 28.161 | YP | -0.109 | ZP | -6.778 | COMPONENT | by
At | At | (28.161,-0.109,-6.778), | BY | 480.183
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 28.47 | YP | -0.103 | ZP | -9.299 | COMPONENT | by
At | At | (28.47,-0.103,-9.299), | BY | 488.0455
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 28.78 | YP | -0.096 | ZP | -11.82 | COMPONENT | by
At | At | (28.78,-0.096,-11.82), | BY | 497.6866
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 29.09 | YP | -0.089 | ZP | -14.341 | COMPONENT | by
At | At | (29.09,-0.089,-14.341), | BY | 508.0377
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 29.399 | YP | -0.082 | ZP | -16.862 | COMPONENT | by
At | At | (29.399,-0.082,-16.862), | BY | 517.1266
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 29.709 | YP | -0.076 | ZP | -19.383 | COMPONENT | by
At | At | (29.709,-0.076,-19.383), | BY | 521.9333
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 30.018 | YP | -0.069 | ZP | -21.904 | COMPONENT | by
At | At | (30.018,-0.069,-21.904), | BY | 520.3857
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 30.328 | YP | -0.062 | ZP | -24.425 | COMPONENT | by
At | At | (30.328,-0.062,-24.425), | BY | 507.0339
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 30.637 | YP | -0.055 | ZP | -26.946 | COMPONENT | by
At | At | (30.637,-0.055,-26.946), | BY | 479.3233
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 30.947 | YP | -0.049 | ZP | -29.467 | COMPONENT | by
At | At | (30.947,-0.049,-29.467), | BY | 434.7394
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 31.256 | YP | -0.042 | ZP | -31.988 | COMPONENT | by
At | At | (31.256,-0.042,-31.988), | BY | 374.8189
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 31.566 | YP | -0.035 | ZP | -34.509 | COMPONENT | by
At | At | (31.566,-0.035,-34.509), | BY | 300.0772
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 31.875 | YP | -0.028 | ZP | -37.031 | COMPONENT | by
At | At | (31.875,-0.028,-37.031), | BY | 218.6971
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 32.185 | YP | -0.022 | ZP | -39.552 | COMPONENT | by
At | At | (32.185,-0.022,-39.552), | BY | 135.0345
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 32.494 | YP | -0.015 | ZP | -42.073 | COMPONENT | by
At | At | (32.494,-0.015,-42.073), | BY | 58.6041
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 32.804 | YP | -0.008 | ZP | -44.594 | COMPONENT | by
At | At | (32.804,-8.0E-03,-44.594), | BY | -7.3752
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 33.114 | YP | -0.002 | ZP | -47.115 | COMPONENT | by
At | At | (33.114,-2.0E-03,-47.115), | BY | -58.9518
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 33.423 | YP | 0.005 | ZP | -49.636 | COMPONENT | by
At | At | (33.423,5.0E-03,-49.636), | BY | -96.3372
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 33.733 | YP | 0.012 | ZP | -52.157 | COMPONENT | by
At | At | (33.733,0.012,-52.157), | BY | -120.3446
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 34.042 | YP | 0.019 | ZP | -54.678 | COMPONENT | by
At | At | (34.042,0.019,-54.678), | BY | -133.5545
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 34.352 | YP | 0.025 | ZP | -57.199 | COMPONENT | by
At | At | (34.352,0.025,-57.199), | BY | -138.1624
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 22.634 | YP | -0.28 | ZP | 59.079 | COMPONENT | by
At | At | (22.634,-0.28,59.079), | BY | -249.1366
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 22.944 | YP | -0.273 | ZP | 56.558 | COMPONENT | by
At | At | (22.944,-0.273,56.558), | BY | -249.0748
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.253 | YP | -0.266 | ZP | 54.037 | COMPONENT | by
At | At | (23.253,-0.266,54.037), | BY | -235.4968
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.563 | YP | -0.26 | ZP | 51.516 | COMPONENT | by
At | At | (23.563,-0.26,51.516), | BY | -204.3181
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.872 | YP | -0.253 | ZP | 48.995 | COMPONENT | by
At | At | (23.872,-0.253,48.995), | BY | -154.1201
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 24.182 | YP | -0.246 | ZP | 46.474 | COMPONENT | by
At | At | (24.182,-0.246,46.474), | BY | -83.1178
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 24.491 | YP | -0.24 | ZP | 43.953 | COMPONENT | by
At | At | (24.491,-0.24,43.953), | BY | 3.6261
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 24.801 | YP | -0.233 | ZP | 41.432 | COMPONENT | by
At | At | (24.801,-0.233,41.432), | BY | 100.0154
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 25.11 | YP | -0.226 | ZP | 38.911 | COMPONENT | by
At | At | (25.11,-0.226,38.911), | BY | 195.8499
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 25.42 | YP | -0.219 | ZP | 36.39 | COMPONENT | by
At | At | (25.42,-0.219,36.39), | BY | 283.8894
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 25.729 | YP | -0.213 | ZP | 33.869 | COMPONENT | by
At | At | (25.729,-0.213,33.869), | BY | 354.59
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 26.039 | YP | -0.206 | ZP | 31.348 | COMPONENT | by
At | At | (26.039,-0.206,31.348), | BY | 405.5788
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 26.349 | YP | -0.199 | ZP | 28.827 | COMPONENT | by
At | At | (26.349,-0.199,28.827), | BY | 435.8272
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 26.658 | YP | -0.192 | ZP | 26.306 | COMPONENT | by
At | At | (26.658,-0.192,26.306), | BY | 449.8807
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 26.968 | YP | -0.186 | ZP | 23.784 | COMPONENT | by
At | At | (26.968,-0.186,23.784), | BY | 450.458
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 27.277 | YP | -0.179 | ZP | 21.263 | COMPONENT | by
At | At | (27.277,-0.179,21.263), | BY | 442.7023
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 27.587 | YP | -0.172 | ZP | 18.742 | COMPONENT | by
At | At | (27.587,-0.172,18.742), | BY | 430.9806
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 27.896 | YP | -0.165 | ZP | 16.221 | COMPONENT | by
At | At | (27.896,-0.165,16.221), | BY | 418.0456
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 28.206 | YP | -0.159 | ZP | 13.7 | COMPONENT | by
At | At | (28.206,-0.159,13.7), | BY | 405.2869
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 28.515 | YP | -0.152 | ZP | 11.179 | COMPONENT | by
At | At | (28.515,-0.152,11.179), | BY | 393.6051
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 28.825 | YP | -0.145 | ZP | 8.658 | COMPONENT | by
At | At | (28.825,-0.145,8.658), | BY | 383.6602
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 29.134 | YP | -0.139 | ZP | 6.137 | COMPONENT | by
At | At | (29.134,-0.139,6.137), | BY | 376.2202
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 29.444 | YP | -0.132 | ZP | 3.616 | COMPONENT | by
At | At | (29.444,-0.132,3.616), | BY | 370.7948
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 29.753 | YP | -0.125 | ZP | 1.095 | COMPONENT | by
At | At | (29.753,-0.125,1.095), | BY | 368.0275
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 30.063 | YP | -0.118 | ZP | -1.426 | COMPONENT | by
At | At | (30.063,-0.118,-1.426), | BY | 367.2356
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 30.372 | YP | -0.112 | ZP | -3.947 | COMPONENT | by
At | At | (30.372,-0.112,-3.947), | BY | 368.432
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 30.682 | YP | -0.105 | ZP | -6.468 | COMPONENT | by
At | At | (30.682,-0.105,-6.468), | BY | 372.4218
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 30.992 | YP | -0.098 | ZP | -8.989 | COMPONENT | by
At | At | (30.992,-0.098,-8.989), | BY | 376.9878
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 31.301 | YP | -0.091 | ZP | -11.51 | COMPONENT | by
At | At | (31.301,-0.091,-11.51), | BY | 382.7889
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 31.611 | YP | -0.085 | ZP | -14.031 | COMPONENT | by
At | At | (31.611,-0.085,-14.031), | BY | 388.5355
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 31.92 | YP | -0.078 | ZP | -16.553 | COMPONENT | by
At | At | (31.92,-0.078,-16.553), | BY | 392.523
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 32.23 | YP | -0.071 | ZP | -19.074 | COMPONENT | by
At | At | (32.23,-0.071,-19.074), | BY | 393.306
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 32.539 | YP | -0.064 | ZP | -21.595 | COMPONENT | by
At | At | (32.539,-0.064,-21.595), | BY | 389.3931
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 32.849 | YP | -0.058 | ZP | -24.116 | COMPONENT | by
At | At | (32.849,-0.058,-24.116), | BY | 377.2482
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 33.158 | YP | -0.051 | ZP | -26.637 | COMPONENT | by
At | At | (33.158,-0.051,-26.637), | BY | 354.9051
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 33.468 | YP | -0.044 | ZP | -29.158 | COMPONENT | by
At | At | (33.468,-0.044,-29.158), | BY | 321.9869
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 33.777 | YP | -0.038 | ZP | -31.679 | COMPONENT | by
At | At | (33.777,-0.038,-31.679), | BY | 278.5232
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 34.087 | YP | -0.031 | ZP | -34.2 | COMPONENT | by
At | At | (34.087,-0.031,-34.2), | BY | 226.2278
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 34.396 | YP | -0.024 | ZP | -36.721 | COMPONENT | by
At | At | (34.396,-0.024,-36.721), | BY | 169.1201
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 34.706 | YP | -0.017 | ZP | -39.242 | COMPONENT | by
At | At | (34.706,-0.017,-39.242), | BY | 110.7067
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 35.016 | YP | -0.011 | ZP | -41.763 | COMPONENT | by
At | At | (35.016,-0.011,-41.763), | BY | 55.4613
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 35.325 | YP | -0.004 | ZP | -44.284 | COMPONENT | by
At | At | (35.325,-4.0E-03,-44.284), | BY | 6.8614
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 35.635 | YP | 0.003 | ZP | -46.805 | COMPONENT | by
At | At | (35.635,3.0E-03,-46.805), | BY | -32.9583
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 35.944 | YP | 0.01 | ZP | -49.326 | COMPONENT | by
At | At | (35.944,0.01,-49.326), | BY | -63.4296
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 36.254 | YP | 0.016 | ZP | -51.847 | COMPONENT | by
At | At | (36.254,0.016,-51.847), | BY | -84.5772
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 36.563 | YP | 0.023 | ZP | -54.368 | COMPONENT | by
At | At | (36.563,0.023,-54.368), | BY | -97.8707
**** | **** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 36.873 | YP | 0.03 | ZP | -56.889 | COMPONENT | by
At | At | (36.873,0.03,-56.889), | BY | -104.5647
End | End | of | command | file.
*** | *** | CONTROL | COMMAND | ** | $ | END | COMI

## Row 1 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -122.4773
1 | 0 | 3 | -929.5014 | -889.05 | 40.4514 | -4.55 | Max | 5271.3015 | 17.56%
2 | 1 | 5 | -1097.1956 | -1053.73 | 43.4656 | -4.1249 | Range | 5393.7788
3 | 2 | 7 | -1265.0253 | -1208.31 | 56.7153 | -4.6938
4 | 3 | 9 | -1417.6299 | -1334.83 | 82.7999 | -6.203
5 | 4 | 11 | -1504.8041 | -1397.45 | 107.3541 | -7.6821
6 | 5 | 13 | -1462.5725 | -1314.1 | 148.4725 | -11.2984
7 | 6 | 15 | -1206.3262 | -988.51 | 217.8162 | -22.0348
8 | 7 | 17 | -662.2956 | -368.29 | 294.0056 | -79.8299
9 | 8 | 19 | 110.2825 | 466.78 | 356.4975 | 76.3738
10 | 9 | 21 | 913.619 | 1274.19 | 360.571 | 28.2981
11 | 10 | 23 | 1545.5542 | 1838.66 | 293.1058 | 15.9413
12 | 11 | 25 | 1892.4328 | 2087.36 | 194.9272 | 9.3385
13 | 12 | 27 | 1970.2557 | 2095.11 | 124.8543 | 5.9593
14 | 13 | 29 | 1888.9451 | 1972.63 | 83.6849 | 4.2423
15 | 14 | 31 | 1757.3997 | 1810.5 | 53.1003 | 2.9329
16 | 15 | 33 | 1627.2325 | 1654.91 | 27.6775 | 1.6724
17 | 16 | 35 | 1517.7445 | 1527.22 | 9.4755 | 0.62044
18 | 17 | 37 | 1430.1591 | 1432.56 | 2.4009 | 0.16759
19 | 18 | 39 | 1364.5619 | 1365.37 | 0.80814 | 0.059189
20 | 19
21 | 20
22 | 21
23 | 22
24 | 23 | 41 | 1243.413 | 1242.46 | -0.95297 | -0.0767
25 | 24 | 43 | 1249.2127 | 1242.26 | -6.9527 | -0.55968
26 | 25 | 45 | 1265.4315 | 1250.23 | -15.2015 | -1.2159
27 | 26 | 47 | 1291.2728 | 1269.66 | -21.6128 | -1.7023
28 | 27 | 49 | 1329.9004 | 1305.11 | -24.7904 | -1.8995
29 | 28 | 51 | 1382.6828 | 1357.19 | -25.4928 | -1.8784
30 | 29 | 53 | 1449.1858 | 1414.31 | -34.8758 | -2.4659
31 | 30 | 55 | 1527.1698 | 1485.81 | -41.3598 | -2.7837
32 | 31 | 57 | 1609.1614 | 1577.06 | -32.1014 | -2.0355
33 | 32 | 59 | 1678.2888 | 1678.97 | 0.68115 | 0.04057
34 | 33 | 61 | 1705.572 | 1765.71 | 60.138 | 3.4059
35 | 34 | 63 | 1649.245 | 1798.24 | 148.995 | 8.2856
36 | 35 | 65 | 1476.2767 | 1734.86 | 258.5833 | 14.9051
37 | 36 | 67 | 1186.5957 | 1546.74 | 360.1443 | 23.2841
38 | 37 | 69 | 809.0903 | 1237.82 | 428.7297 | 34.6359
39 | 38 | 71 | 398.905 | 839.88 | 440.975 | 52.5045
40 | 39 | 73 | 37.1013 | 432.01 | 394.9087 | 91.4119
41 | 40 | 75 | -235.0357 | 78.12 | 313.1557 | 400.8649
42 | 41 | 77 | -408.9578 | -183.82 | 225.1378 | -122.4773
43 | 42 | 79 | -492.8286 | -343.77 | 149.0586 | -43.36
44 | 43 | 81 | -514.1493 | -421.36 | 92.7893 | -22.0214
45 | 44 | 83 | -496.5102 | -441.23 | 55.2802 | -12.5287
46 | 45 | 85 | -457.272 | -426.64 | 30.632 | -7.1798
47 | 46 | 87 | -409.9394 | -392.69 | 17.2494 | -4.3926
|  | Sum | 24746.6485 | 30017.95 | 5271.3015 | 5271.3015
integral field is Su (By) x Length/ (n-1) for Z=3 to Z=6
Z=1 and Z=2 have gaps in the measurments

## Row 2 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -507.0255
1 | 43 | 89 | -732.7031 | -698.21 | 34.4931 | -4.9402 | Max | 3958.2754 | 14.75%
2 | 44 | 91 | -832.593 | -799.37 | 33.223 | -4.1562 | Range | 4465.3009
3 | 45 | 93 | -917.6389 | -876.79 | 40.8489 | -4.6589
4 | 46 | 95 | -964.2271 | -907.1 | 57.1271 | -6.2978
5 | 47 | 97 | -938.6187 | -856.13 | 82.4887 | -9.6351
6 | 48 | 99 | -795.4682 | -684.22 | 111.2482 | -16.2591
7 | 49 | 101 | -501.0807 | -351.96 | 149.1207 | -42.3687
8 | 50 | 103 | -63.8047 | 118.96 | 182.7647 | 153.6354
9 | 51 | 105 | 452.7648 | 650.34 | 197.5752 | 30.3803
10 | 52 | 107 | 935.2566 | 1131.08 | 195.8234 | 17.313
11 | 53 | 109 | 1293.3534 | 1467.92 | 174.5666 | 11.8921
12 | 54 | 111 | 1495.9874 | 1635.44 | 139.4526 | 8.5269
13 | 55 | 113 | 1554.6941 | 1664.98 | 110.2859 | 6.6239
14 | 56 | 115 | 1519.3923 | 1605.91 | 86.5177 | 5.3875
15 | 57 | 117 | 1440.5025 | 1507.66 | 67.1575 | 4.4544
16 | 58 | 119 | 1351.9482 | 1400.63 | 48.6818 | 3.4757
17 | 59 | 121 | 1269.1034 | 1305.64 | 36.5366 | 2.7984
18 | 60 | 123 | 1199.2532 | 1228.1 | 28.8468 | 2.3489
19 | 61 | 125 | 1142.4697 | 1167.01 | 24.5403 | 2.1028
20
21
22
23
24 | 66 | 127 | 1019.1081 | 1035.74 | 16.6319 | 1.6058
25 | 67 | 129 | 1018.668 | 1031.1 | 12.432 | 1.2057
26 | 68 | 131 | 1026.95 | 1034.52 | 7.57 | 0.73174
27 | 69 | 133 | 1042.9561 | 1048.14 | 5.1839 | 0.49458
28 | 70 | 135 | 1068.3404 | 1072.44 | 4.0996 | 0.38227
29 | 71 | 137 | 1102.3766 | 1100.41 | -1.9666 | -0.17871
30 | 72 | 139 | 1144.87 | 1137.08 | -7.79 | -0.68509
31 | 73 | 141 | 1192.4133 | 1185.6 | -6.8133 | -0.57467
32 | 74 | 143 | 1238.9349 | 1243.57 | 4.6351 | 0.37272
33 | 75 | 145 | 1271.5431 | 1299.16 | 27.6169 | 2.1258
34 | 76 | 147 | 1273.8635 | 1337.78 | 63.9165 | 4.7778
35 | 77 | 149 | 1223.8467 | 1337.29 | 113.4433 | 8.4831
36 | 78 | 151 | 1104.3346 | 1275.74 | 171.4054 | 13.4358
37 | 79 | 153 | 916.725 | 1142.94 | 226.215 | 19.7924
38 | 80 | 155 | 671.3798 | 938.6 | 267.2202 | 28.4701
39 | 81 | 157 | 405.2885 | 683.52 | 278.2315 | 40.7057
40 | 82 | 159 | 152.2632 | 412.23 | 259.9668 | 63.0635
41 | 83 | 161 | -56.6004 | 165.44 | 222.0404 | 134.2121
42 | 84 | 163 | -206.0852 | -33.95 | 172.1352 | -507.0255
43 | 85 | 165 | -297.0727 | -172.93 | 124.1427 | -71.7878
44 | 86 | 167 | -341.306 | -256.94 | 84.366 | -32.8349
45 | 87 | 169 | -351.2427 | -295.61 | 55.6327 | -18.8196
46 | 88 | 171 | -339.1473 | -304.8 | 34.3473 | -11.2688
47 | 89 | 173 | -315.9241 | -293.61 | 22.3141 | -7.5999
|  | Sum | 22875.0746 | 26833.35 | 3958.2754 | 3958.2754

## Row 3 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -128.7895
1 | 86 | 175 | -565.5829 | -538.54 | 27.0429 | -5.0215 | Max | 2900.4395 | 11.24%
2 | 87 | 177 | -619.5806 | -590.82 | 28.7606 | -4.8679 | Range | 3029.2291
3 | 88 | 179 | -652.9769 | -617.86 | 35.1169 | -5.6836
4 | 89 | 181 | -647.7273 | -601.28 | 46.4473 | -7.7247
5 | 90 | 183 | -580.6839 | -520.36 | 60.3239 | -11.5927
6 | 91 | 185 | -431.9611 | -357.09 | 74.8711 | -20.967
7 | 92 | 187 | -195.755 | -103.09 | 92.665 | -89.8875
8 | 93 | 189 | 109.7451 | 217.14 | 107.3949 | 49.4588
9 | 94 | 191 | 440.5989 | 554.41 | 113.8111 | 20.5283
10 | 95 | 193 | 738.912 | 854.35 | 115.438 | 13.5118
11 | 96 | 195 | 965.7098 | 1073.3 | 107.5902 | 10.0242
12 | 97 | 197 | 1100.627 | 1194.65 | 94.023 | 7.8703
13 | 98 | 199 | 1152.0465 | 1233.19 | 81.1435 | 6.58
14 | 99 | 201 | 1142.6997 | 1211.65 | 68.9503 | 5.6906
15 | 100 | 203 | 1100.8499 | 1157.95 | 57.1001 | 4.9311
16 | 101 | 205 | 1045.8069 | 1091.65 | 45.8431 | 4.1994
17 | 102 | 207 | 989.8774 | 1027.46 | 37.5826 | 3.6578
18 | 103 | 209 | 938.9936 | 971.06 | 32.0664 | 3.3022
19 | 104 | 211 | 896.1029 | 924.39 | 28.2871 | 3.0601
20 | 105 | 213 | 862.2434 | 890.55 | 28.3066 | 3.1785
21 | 106 | 215 | 835.7797 | 870.09 | 34.3103 | 3.9433
22 | 107 | 217 | 816.3428 | 851.52 | 35.1772 | 4.1311
23 | 108 | 219 | 803.0013 | 829.73 | 26.7287 | 3.2214
24 | 109 | 221 | 796.2441 | 816.03 | 19.7859 | 2.4247
25 | 110 | 223 | 794.6005 | 810.61 | 16.0095 | 1.975
26 | 111 | 225 | 799.9312 | 813.37 | 13.4388 | 1.6522
27 | 112 | 227 | 810.6139 | 822.74 | 12.1261 | 1.4739
28 | 113 | 229 | 828.0657 | 837.67 | 9.6043 | 1.1466
29 | 114 | 231 | 851.0386 | 859.08 | 8.0414 | 0.93605
30 | 115 | 233 | 878.2605 | 886.18 | 7.9195 | 0.89367
31 | 116 | 235 | 906.8384 | 917.61 | 10.7716 | 1.1739
32 | 117 | 237 | 933.0151 | 953.94 | 20.9249 | 2.1935
33 | 118 | 239 | 945.2913 | 982.68 | 37.3887 | 3.8048
34 | 119 | 241 | 935.8026 | 997.42 | 61.6174 | 6.1777
35 | 120 | 243 | 894.0379 | 985.29 | 91.2521 | 9.2614
36 | 121 | 245 | 809.5264 | 933.4 | 123.8736 | 13.2712
37 | 122 | 247 | 684.7879 | 837.9 | 153.1121 | 18.2733
38 | 123 | 249 | 522.0454 | 699.37 | 177.3246 | 25.3549
39 | 124 | 251 | 344.8211 | 543.04 | 198.2189 | 36.5017
40 | 125 | 253 | 172.6988 | 348.97 | 176.2712 | 50.5118
41 | 126 | 255 | 22.971 | 178.57 | 155.599 | 87.1361
42 | 127 | 257 | -95.9981 | 32.91 | 128.9081 | 391.6988
43 | 128 | 259 | -176.351 | -77.08 | 99.271 | -128.7895
44 | 129 | 261 | -224.9091 | -151.7 | 73.2091 | -48.2591
45 | 130 | 263 | -246.3702 | -194.76 | 51.6102 | -26.4994
46 | 131 | 265 | -249.8666 | -213.9 | 35.9666 | -16.8147
47 | 132 | 267 | -240.7918 | -215.94 | 24.8518 | -11.5087
|  | Sum | 22903.3105 | 25803.75 | 2900.4395 | 2900.4395

## Row 4 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -706.5331
1 | 133 | 269 | -432.3374 | -410.29 | 22.0474 | -5.3736 | Max | 2182.1011 | 10.94%
2 | 134 | 271 | -457.0185 | -432.68 | 24.3385 | -5.6251 | Range | 2888.6342
3 | 135 | 273 | -462.1578 | -432.89 | 29.2678 | -6.761
4 | 136 | 275 | -434.134 | -400.37 | 33.764 | -8.4332
5 | 137 | 277 | -363.3671 | -320.68 | 42.6871 | -13.3114
6 | 138 | 279 | -240.5555 | -189.7 | 50.8555 | -26.8084
7 | 139 | 281 | -68.5553 | -8.5 | 60.0553 | -706.5331
8 | 140 | 283 | 139.0466 | 205.54 | 66.4934 | 32.3506
9 | 141 | 285 | 354.0922 | 424.02 | 69.9278 | 16.4916
10 | 142 | 287 | 547.4528 | 618.91 | 71.4572 | 11.5457
11 | 143 | 289 | 697.3538 | 766.24 | 68.8862 | 8.9902
12 | 144 | 291 | 792.1232 | 856.65 | 64.5268 | 7.5325
13 | 145 | 293 | 836.3018 | 895.02 | 58.7182 | 6.5605
14 | 146 | 295 | 841.1802 | 893.66 | 52.4798 | 5.8725
15 | 147 | 297 | 821.6734 | 867.45 | 45.7766 | 5.2771
16 | 148 | 299 | 789.2493 | 828.77 | 39.5207 | 4.7686
17 | 149 | 301 | 753.653 | 787.99 | 34.337 | 4.3575
18 | 150 | 303 | 719.216 | 749.6 | 30.384 | 4.0534
19 | 151 | 305 | 689.2785 | 717.01 | 27.7315 | 3.8677
20 | 152 | 307 | 664.1576 | 692.56 | 28.4024 | 4.1011
21 | 153 | 309 | 644.182 | 678.35 | 34.168 | 5.0369
22 | 154 | 311 | 629.6712 | 664.48 | 34.8088 | 5.2385
23 | 155 | 313 | 619.2902 | 645.83 | 26.5398 | 4.1094
24 | 156 | 315 | 613.7334 | 634.08 | 20.3466 | 3.2088
25 | 157 | 317 | 612.8188 | 629.85 | 17.0312 | 2.704
26 | 158 | 319 | 616.3311 | 631.22 | 14.8889 | 2.3588
27 | 159 | 321 | 624.1108 | 637.92 | 13.8092 | 2.1647
28 | 160 | 323 | 635.8574 | 649.2 | 13.3426 | 2.0552
29 | 161 | 325 | 650.5243 | 663.96 | 13.4357 | 2.0236
30 | 162 | 327 | 667.1159 | 682.23 | 15.1141 | 2.2154
31 | 163 | 329 | 684.7561 | 702.48 | 17.7239 | 2.523
32 | 164 | 331 | 697.0584 | 723.14 | 26.0816 | 3.6067
33 | 165 | 333 | 699.3922 | 738.79 | 39.3978 | 5.3327
34 | 166 | 335 | 687.007 | 741.97 | 54.963 | 7.4077
35 | 167 | 337 | 652.9486 | 725.93 | 72.9814 | 10.0535
36 | 168 | 339 | 593.5611 | 683.61 | 90.0489 | 13.1726
37 | 169 | 341 | 506.9846 | 614.83 | 107.8454 | 17.5407
38 | 170 | 343 | 398.7022 | 518.07 | 119.3678 | 23.0409
39 | 171 | 345 | 278.4769 | 401.62 | 123.1431 | 30.6616
40 | 172 | 347 | 159.1839 | 281.18 | 121.9961 | 43.3872
41 | 173 | 349 | 51.5098 | 162.96 | 111.4502 | 68.3911
42 | 174 | 351 | -36.6587 | 58.02 | 94.6787 | 163.1828
43 | 175 | 353 | -102.7208 | -25.44 | 77.2808 | -303.7765
44 | 176 | 355 | -146.7869 | -86.81 | 59.9769 | -69.0899
45 | 177 | 357 | -171.8692 | -127.23 | 44.6392 | -35.0854
46 | 178 | 359 | -182.5142 | -148.99 | 33.5242 | -22.501
47 | 179 | 361 | -182.5945 | -157.82 | 24.7745 | -15.6979
|  | Sum | 17770.4889 | 19952.59 | 2182.1011 | 2182.1011

## Row 5 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -102.9007
1 | 180 | 363 | -328.1214 | -310.86 | 17.2614 | -5.5528 | Max | 5609.5174 | 11.22%
2 | 181 | 365 | -336.5347 | -317.16 | 19.3747 | -6.1088 | Range | 5712.4181
3 | 182 | 367 | -328.0746 | -304.86 | 23.2146 | -7.6148
4 | 183 | 369 | -296.0864 | -268.87 | 27.2164 | -10.1225
5 | 184 | 371 | -233.2238 | -202.42 | 30.8038 | -15.2178
6 | 185 | 373 | -139.0589 | -103.4 | 35.6589 | -34.4864
7 | 186 | 375 | -15.6712 | 24.23 | 39.9012 | 164.6769
8 | 187 | 377 | 124.4588 | 168.46 | 44.0012 | 26.1196
9 | 188 | 379 | 267.3085 | 313.44 | 46.1315 | 14.7178
10 | 189 | 381 | 395.7765 | 443.53 | 47.7535 | 10.7667
11 | 190 | 383 | 497.1348 | 545.29 | 48.1552 | 8.8311
12 | 191 | 385 | 565.553 | 612.55 | 46.997 | 7.6724
13 | 192 | 387 | 603.2135 | 647.58 | 44.3665 | 6.8511
14 | 193 | 389 | 614.6876 | 655.27 | 40.5824 | 6.1932
15 | 194 | 391 | 608.2125 | 645.61 | 37.3975 | 5.7926
16 | 195 | 393 | 591.1481 | 625.59 | 34.4419 | 5.5055
17 | 196 | 395 | 570.6737 | 600.49 | 29.8163 | 4.9653
18 | 197 | 397 | 547.6255 | 575.78 | 28.1545 | 4.8898
19 | 198 | 399 | 528.035 | 553.98 | 25.945 | 4.6834
20 | 199 | 401 | 510.153 | 536.33 | 26.177 | 4.8808
21 | 200 | 403 | 495.817 | 524.17 | 28.353 | 5.4091
22 | 201 | 405 | 485.4234 | 513.12 | 27.6966 | 5.3977
23 | 202 | 407 | 478.0581 | 501.2 | 23.1419 | 4.6173
24 | 203 | 409 | 473.7563 | 493.66 | 19.9037 | 4.0319
25 | 204 | 411 | 472.666 | 490.8 | 18.134 | 3.6948
26 | 205 | 413 | 474.9345 | 491.97 | 17.0355 | 3.4627
27 | 206 | 415 | 480.183 | 496.77 | 16.587 | 3.339
28 | 207 | 417 | 488.0455 | 504.75 | 16.7045 | 3.3095
29 | 208 | 419 | 497.6866 | 515.34 | 17.6534 | 3.4256
30 | 209 | 421 | 508.0377 | 527.69 | 19.6523 | 3.7242
31 | 210 | 423 | 517.1266 | 540.2 | 23.0734 | 4.2713
32 | 211 | 425 | 521.9333 | 551.29 | 29.3567 | 5.3251
33 | 212 | 427 | 520.3857 | 557.31 | 36.9243 | 6.6254
34 | 213 | 429 | 507.0339 | 554.37 | 47.3361 | 8.5387
35 | 214 | 431 | 479.3233 | 537.33 | 58.0067 | 10.7954
36 | 215 | 433 | 434.7394 | 504.66 | 69.9206 | 13.855
37 | 216 | 435 | 374.8189 | 454.37 | 79.5511 | 17.508
38 | 217 | 437 | 300.0772 | 386.43 | 86.3528 | 22.3463
39 | 218 | 439 | 218.6971 | 308.66 | 89.9629 | 29.1463
40 | 219 | 441 | 135.0345 | 222.65 | 87.6155 | 39.3512
41 | 220 | 443 | 58.6041 | 139.77 | 81.1659 | 58.0711
42 | 221 | 445 | -7.3752 | 64.08 | 71.4552 | 111.5093
43 | 222 | 447 | -58.9518 | 1.07 | 60.0218 | 5609.5174
44 | 223 | 449 | -96.3372 | -47.48 | 48.8572 | -102.9007
45 | 224 | 451 | -120.3446 | -81.62 | 38.7246 | -47.445
46 | 225 | 453 | -133.5545 | -103.33 | 30.2245 | -29.2505
47 | 226 | 455 | -138.1624 | -114.94 | 23.2224 | -20.2039
|  | Sum | 13603.2643 | 15322.22 | 1718.9557 | 1718.9557

## Row 6 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -173.5215
1 | 227 | 457 | -249.1366 | -235.41 | 13.7266 | -5.8309 | Max | 1377.6996 | 11.7%
2 | 228 | 459 | -249.0748 | -233.18 | 15.8948 | -6.8166 | Range | 1551.2211
3 | 229 | 461 | -235.4968 | -217.48 | 18.0168 | -8.2844
4 | 230 | 463 | -204.3181 | -184.64 | 19.6781 | -10.6576
5 | 231 | 465 | -154.1201 | -131.63 | 22.4901 | -17.0858
6 | 232 | 467 | -83.1178 | -57.93 | 25.1878 | -43.4797
7 | 233 | 469 | 3.6261 | 31.5 | 27.8739 | 88.4885
8 | 234 | 471 | 100.0154 | 130.33 | 30.3146 | 23.2599
9 | 235 | 473 | 195.8499 | 228.64 | 32.7901 | 14.3414
10 | 236 | 475 | 283.8894 | 317.73 | 33.8406 | 10.6507
11 | 237 | 477 | 354.59 | 389.07 | 34.48 | 8.8622
12 | 238 | 479 | 405.5788 | 439.82 | 34.2412 | 7.7853
13 | 239 | 481 | 435.8272 | 470.16 | 34.3328 | 7.3024
14 | 240 | 483 | 449.8807 | 482.4 | 32.5193 | 6.7411
15 | 241 | 485 | 450.458 | 481.89 | 31.432 | 6.5226
16 | 242 | 487 | 442.7023 | 472.24 | 29.5377 | 6.2548
17 | 243 | 489 | 430.9806 | 458.65 | 27.6694 | 6.0328
18 | 244 | 491 | 418.0456 | 443.78 | 25.7344 | 5.7989
19 | 245 | 493 | 405.2869 | 429.21 | 23.9231 | 5.5737
20 | 246 | 495 | 393.6051 | 416.51 | 22.9049 | 5.4992
21 | 247 | 497 | 383.6602 | 406.47 | 22.8098 | 5.6117
22 | 248 | 499 | 376.2202 | 398.05 | 21.8298 | 5.4842
23 | 249 | 501 | 370.7948 | 391.12 | 20.3252 | 5.1967
24 | 250 | 503 | 368.0275 | 386.51 | 18.4825 | 4.7819
25 | 251 | 505 | 367.2356 | 384.84 | 17.6044 | 4.5745
26 | 252 | 507 | 368.432 | 385.82 | 17.388 | 4.5068
27 | 253 | 509 | 372.4218 | 389.36 | 16.9382 | 4.3503
28 | 254 | 511 | 376.9878 | 394.84 | 17.8522 | 4.5214
29 | 255 | 513 | 382.7889 | 401.77 | 18.9811 | 4.7244
30 | 256 | 515 | 388.5355 | 409.63 | 21.0945 | 5.1496
31 | 257 | 517 | 392.523 | 416.92 | 24.397 | 5.8517
32 | 258 | 519 | 393.306 | 422.37 | 29.064 | 6.8812
33 | 259 | 521 | 389.3931 | 423.44 | 34.0469 | 8.0405
34 | 260 | 523 | 377.2482 | 417.62 | 40.3718 | 9.6671
35 | 261 | 525 | 354.9051 | 402.22 | 47.3149 | 11.7634
36 | 262 | 527 | 321.9869 | 376.17 | 54.1831 | 14.4039
37 | 263 | 529 | 278.5232 | 338.76 | 60.2368 | 17.7816
38 | 264 | 531 | 226.2278 | 290.76 | 64.5322 | 22.1943
39 | 265 | 533 | 169.1201 | 234.98 | 65.8599 | 28.0279
40 | 266 | 535 | 110.7067 | 175.45 | 64.7433 | 36.9013
41 | 267 | 537 | 55.4613 | 116.39 | 60.9287 | 52.3487
42 | 268 | 539 | 6.8614 | 61.73 | 54.8686 | 88.8849
43 | 269 | 541 | -32.9583 | 14.3 | 47.2583 | 330.4775
44 | 270 | 543 | -63.4296 | -23.19 | 40.2396 | -173.5215
45 | 271 | 545 | -84.5772 | -52 | 32.5772 | -62.6484
46 | 272 | 547 | -97.8707 | -71.32 | 26.5507 | -37.2276
47 | 273 | 549 | -104.5647 | -83.39 | 21.1747 | -25.3924
|  | Sum | 10393.4804 | 11771.18 | 1377.6996 | 1377.6996