## Map data
|  |  |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location
Line 1 |  |  |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1
|  |  | Angle | Field | Current | Field | Current | Field | Current | Field | Current | Field | Current | Field | Current
X | Y | Z | Location | B | I | B | I | B | I | B | I | B | I | B | I
100.366 | -2.415 | 575.312 | 1 | -0.24537 | 3999.304 | -0.3376 | 3999.454 | -0.46443 | 3999.404 | -0.62799 | 3999.404 | -0.83319 | 3999.504 | -1.0787 | 3999.554
103.462 | -2.347 | 550.101 | 2 | -0.23294 | 3999.404 | -0.33406 | 3999.404 | -0.48065 | 3999.404 | -0.68096 | 3999.354 | -0.94798 | 3999.504 | -1.2774 | 3999.454
106.557 | -2.280 | 524.891 | 3 | -0.20131 | 3999.304 | -0.30576 | 3999.404 | -0.46538 | 3999.454 | -0.69873 | 3999.404 | -1.0297 | 3999.454 | -1.4594 | 3999.504
109.653 | -2.213 | 499.680 | 4 | -0.14474 | 3999.304 | -0.24256 | 3999.404 | -0.40432 | 3999.354 | -0.65617 | 3999.354 | -1.0477 | 3999.504 | -1.6017 | 3999.404
112.748 | -2.145 | 474.470 | 5 | -0.06039 | 3999.404 | -0.13668 | 3999.404 | -0.27768 | 3999.354 | -0.52404 | 3999.354 | -0.95057 | 3999.404 | -1.6515 | 3999.304
115.843 | -2.078 | 449.259 | 6 | 0.05253 | 3999.404 | 0.01383 | 3999.354 | -0.08011 | 3999.354 | -0.27901 | 3999.404 | -0.68767 | 3999.454 | -1.5003 | 3999.404
118.939 | -2.011 | 424.048 | 7 | 0.18828 | 3999.404 | 0.20267 | 3999.454 | 0.18681 | 3999.454 | 0.09103 | 3999.454 | -0.20722 | 3999.554 | -1.0191 | 3999.504
122.034 | -1.943 | 398.838 | 8 | 0.3371 | 3999.404 | 0.41468 | 3999.404 | 0.49869 | 3999.404 | 0.58137 | 3999.454 | 0.46188 | 3999.554 | -0.13966 | 3999.354
125.129 | -1.876 | 373.627 | 9 | 0.48521 | 3999.404 | 0.63008 | 3999.404 | 0.81887 | 3999.354 | 1.0372 | 3999.354 | 1.2165 | 3999.454 | 1.0274 | 3999.454
128.225 | -1.809 | 348.417 | 10 | 0.62061 | 3999.304 | 0.82429 | 3999.404 | 1.1067 | 3999.404 | 1.4731 | 3999.404 | 1.9011 | 3999.554 | 2.163 | 3999.454
131.320 | -1.741 | 323.206 | 11 | 0.73145 | 3999.404 | 0.9795 | 3999.354 | 1.3288 | 3999.404 | 1.7986 | 3999.404 | 2.3925 | 3999.504 | 2.9659 | 3999.404
134.415 | -1.674 | 297.995 | 12 | 0.81297 | 3999.354 | 1.0866 | 3999.404 | 1.4722 | 3999.454 | 1.9896 | 3999.354 | 2.653 | 3999.454 | 3.343 | 3999.404
137.511 | -1.607 | 272.785 | 13 | 0.8644 | 3999.304 | 1.1481 | 3999.354 | 1.5417 | 3999.354 | 2.0647 | 3999.354 | 2.7224 | 3999.454 | 3.3878 | 3999.404
140.606 | -1.539 | 247.574 | 14 | 0.88933 | 3999.354 | 1.169 | 3999.404 | 1.5526 | 3999.304 | 2.0514 | 3999.354 | 2.6621 | 3999.504 | 3.2471 | 3999.354
143.701 | -1.472 | 222.364 | 15 | 0.89427 | 3999.354 | 1.1625 | 3999.354 | 1.5241 | 3999.404 | 1.9882 | 3999.404 | 2.5406 | 3999.504 | 3.0413 | 3999.404
146.797 | -1.405 | 197.153 | 16 | 0.88439 | 3999.354 | 1.1375 | 3999.354 | 1.4761 | 3999.404 | 1.9017 | 3999.404 | 2.3993 | 3999.504 | 2.8338 | 3999.354
149.892 | -1.337 | 171.942 | 17 | 0.86666 | 3999.404 | 1.1051 | 3999.404 | 1.4203 | 3999.454 | 1.8129 | 3999.504 | 2.2655 | 3999.504 | 2.6539 | 3999.454
152.987 | -1.270 | 146.732 | 18 | 0.84571 | 3999.404 | 1.0699 | 3999.404 | 1.3648 | 3999.304 | 1.7312 | 3999.354 | 2.1547 | 3999.504 | 2.5139 | 3999.454
156.083 | -1.203 | 121.521 | 19 | 0.82436 | 3999.354 | 1.037 | 3999.404 | 1.3162 | 3999.404 | 1.6599 | 3999.404 | 2.0597 | 3999.454 | 2.4082 | 3999.404
171.560 | -0.866 | -4.532 | 20 | 0.80483 | 3999.304 | 1.0095 | 3999.404 | 1.2773 | 3999.404 | 1.607 | 3999.404
174.655 | -0.799 | -29.742 | 21 | 0.78901 | 3999.404 | 0.98891 | 3999.404 | 1.2527 | 3999.454 | 1.5719 | 3999.354
177.750 | -0.732 | -54.953 | 22 | 0.77569 | 3999.354 | 0.97202 | 3999.354 | 1.23 | 3999.404 | 1.5416 | 3999.404
180.846 | -0.664 | -80.164 | 23 | 0.76521 | 3999.304 | 0.95457 | 3999.404 | 1.2032 | 3999.354 | 1.5102 | 3999.404
183.941 | -0.597 | -105.374 | 24 | 0.75848 | 3999.404 | 0.9458 | 3999.354 | 1.1874 | 3999.404 | 1.4917 | 3999.354 | 1.8544 | 3999.404 | 2.2066 | 3999.404
187.036 | -0.530 | -130.585 | 25 | 0.75622 | 3999.354 | 0.94026 | 3999.354 | 1.1831 | 3999.354 | 1.4865 | 3999.454 | 1.8518 | 3999.454 | 2.2113 | 3999.404
190.132 | -0.462 | -155.795 | 26 | 0.75824 | 3999.454 | 0.94386 | 3999.354 | 1.1868 | 3999.404 | 1.4925 | 3999.354 | 1.8619 | 3999.454 | 2.2302 | 3999.404
193.227 | -0.395 | -181.006 | 27 | 0.76393 | 3999.354 | 0.9516 | 3999.404 | 1.1986 | 3999.504 | 1.5092 | 3999.454 | 1.8867 | 3999.404 | 2.2664 | 3999.354
196.322 | -0.328 | -206.216 | 28 | 0.77181 | 3999.354 | 0.96382 | 3999.404 | 1.2169 | 3999.454 | 1.5327 | 3999.404 | 1.9254 | 3999.404 | 2.3231 | 3999.354
199.418 | -0.260 | -231.427 | 29 | 0.78121 | 3999.404 | 0.97933 | 3999.454 | 1.2389 | 3999.454 | 1.5667 | 3999.354 | 1.9695 | 3999.404 | 2.4005 | 3999.354
202.513 | -0.193 | -256.638 | 30 | 0.79092 | 3999.304 | 0.99479 | 3999.404 | 1.265 | 3999.454 | 1.6057 | 3999.404 | 2.0241 | 3999.454 | 2.4846 | 3999.404
205.608 | -0.126 | -281.848 | 31 | 0.79808 | 3999.404 | 1.0096 | 3999.354 | 1.2896 | 3999.454 | 1.647 | 3999.354 | 2.089 | 3999.404 | 2.5827 | 3999.454
208.704 | -0.058 | -307.059 | 32 | 0.80199 | 3999.404 | 1.0185 | 3999.354 | 1.3096 | 3999.354 | 1.6904 | 3999.404 | 2.1614 | 3999.354 | 2.6998 | 3999.404
211.799 | 0.009 | -332.270 | 33 | 0.79567 | 3999.304 | 1.0184 | 3999.404 | 1.3211 | 3999.454 | 1.7159 | 3999.354 | 2.2196 | 3999.404 | 2.8183 | 3999.404
214.894 | 0.076 | -357.480 | 34 | 0.77879 | 3999.404 | 1.0028 | 3999.354 | 1.3115 | 3999.554 | 1.718 | 3999.404 | 2.2489 | 3999.404 | 2.9059 | 3999.404
217.990 | 0.144 | -382.691 | 35 | 0.74767 | 3999.304 | 0.96785 | 3999.454 | 1.2722 | 3999.454 | 1.678 | 3999.304 | 2.2187 | 3999.454 | 2.9112 | 3999.354
221.085 | 0.211 | -407.901 | 36 | 0.69953 | 3999.354 | 0.90616 | 3999.304 | 1.1956 | 3999.404 | 1.5809 | 3999.454 | 2.0954 | 3999.354 | 2.7822 | 3999.404
224.181 | 0.278 | -433.112 | 37 | 0.63529 | 3999.304 | 0.82058 | 3999.354 | 1.0796 | 3999.454 | 1.4239 | 3999.454 | 1.8827 | 3999.454 | 2.4795 | 3999.454
227.276 | 0.346 | -458.322 | 38 | 0.5563 | 3999.354 | 0.7118 | 3999.354 | 0.92381 | 3999.554 | 1.2089 | 3999.404 | 1.5704 | 3999.404 | 2.0204 | 3999.354
230.371 | 0.413 | -483.533 | 39 | 0.46615 | 3999.354 | 0.58634 | 3999.354 | 0.74772 | 3999.454 | 0.94278 | 3999.354 | 1.1887 | 3999.354 | 1.42 | 3999.454
233.467 | 0.480 | -508.744 | 40 | 0.37223 | 3999.354 | 0.45575 | 3999.404 | 0.55857 | 3999.404 | 0.67999 | 3999.354 | 0.79449 | 3999.454 | 0.85651 | 3999.354
236.562 | 0.547 | -533.954 | 41 | 0.27907 | 3999.404 | 0.32781 | 3999.404 | 0.37887 | 3999.404 | 0.43037 | 3999.404 | 0.43089 | 3999.404 | 0.33962 | 3999.354
239.657 | 0.615 | -559.165 | 42 | 0.19274 | 3999.304 | 0.21092 | 3999.354 | 0.2194 | 3999.404 | 0.20054 | 3999.404 | 0.13546 | 3999.454 | -0.04174 | 3999.454
242.753 | 0.682 | -584.375 | 43 | 0.11704 | 3999.254 | 0.11205 | 3999.454 | 0.09052 | 3999.404 | 0.03765 | 3999.404 | -0.07516 | 3999.454 | -0.28564 | 3999.404
|  |  | 44 | 0.05537 | 3999.354 | 0.03486 | 3999.454 | -0.00726 | 3999.354 | -0.0861 | 3999.404 | -0.2093 | 3999.404 | -0.41483 | 3999.354
|  |  | 45 | 0.00757 | 3999.304 | -0.02348 | 3999.354 | -0.07505 | 3999.404 | -0.15422 | 3999.354 | -0.28016 | 3999.404 | -0.46374 | 3999.404
|  |  | 46 | -0.02725 | 3999.504 | -0.06288 | 3999.304 | -0.11627 | 3999.354 | -0.19374 | 3999.254 | -0.30827 | 3999.454 | -0.46246 | 3999.504
|  |  | 47 | -0.05125 | 3999.454 | -0.08761 | 3999.454 | -0.13897 | 3999.354 | -0.20933 | 3999.354 | -0.30728 | 3999.404 | -0.43314 | 3999.504
|  |  | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Tosca data
Opening | file | for | input: | W:\VF-Work\SHMS_Bender\Sept-2015\New | probe | locataions.comi |  |  | center.comi
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=10.029 | YP=-0.302 | ZP=57.532 | COMPONENT=by
At | (10.029,-0.302,57.532), | BY | = | -1159.2691
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=10.338 | YP=-0.295 | ZP=55.010 | COMPONENT=by
At | (10.338,-0.295,55.01), | BY | = | -1373.6543
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=10.648 | YP=-0.288 | ZP=52.489 | COMPONENT=by
At | (10.648,-0.288,52.489), | BY | = | -1588.3662
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=10.957 | YP=-0.282 | ZP=49.968 | COMPONENT=by
At | (10.957,-0.282,49.968), | BY | = | -1783.6363
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=11.267 | YP=-0.275 | ZP=47.447 | COMPONENT=by
At | (11.267,-0.275,47.447), | BY | = | -1892.6693
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=11.576 | YP=-0.268 | ZP=44.926 | COMPONENT=by
At | (11.576,-0.268,44.926), | BY | = | -1828.4117
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=11.886 | YP=-0.261 | ZP=42.405 | COMPONENT=by
At | (11.886,-0.261,42.405), | BY | = | -1469.6018
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=12.196 | YP=-0.255 | ZP=39.884 | COMPONENT=by
At | (12.196,-0.255,39.884), | BY | = | -697.528
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=12.505 | YP=-0.248 | ZP=37.363 | COMPONENT=by
At | (12.505,-0.248,37.363), | BY | = | 428.8221
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=12.815 | YP=-0.241 | ZP=34.842 | COMPONENT=by
At | (12.815,-0.241,34.842), | BY | = | 1623.8159
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=13.124 | YP=-0.234 | ZP=32.321 | COMPONENT=by
At | (13.124,-0.234,32.321), | BY | = | 2594.1606
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=13.434 | YP=-0.228 | ZP=29.800 | COMPONENT=by
At | (13.434,-0.228,29.8), | BY | = | 3149.191
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=13.743 | YP=-0.221 | ZP=27.279 | COMPONENT=by
At | (13.743,-0.221,27.279), | BY | = | 3299.3804
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.053 | YP=-0.214 | ZP=24.758 | COMPONENT=by
At | (14.053,-0.214,24.758), | BY | = | 3203.0005
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.362 | YP=-0.208 | ZP=22.237 | COMPONENT=by
At | (14.362,-0.208,22.237), | BY | = | 3025.2782
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.672 | YP=-0.201 | ZP=19.716 | COMPONENT=by
At | (14.672,-0.201,19.716), | BY | = | 2840.2637
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.981 | YP=-0.194 | ZP=17.195 | COMPONENT=by
At | (14.981,-0.194,17.195), | BY | = | 2678.9289
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.291 | YP=-0.187 | ZP=14.674 | COMPONENT=by
At | (15.291,-0.187,14.674), | BY | = | 2543.5787
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.600 | YP=-0.181 | ZP=12.152 | COMPONENT=by
At | (15.6,-0.181,12.152), | BY | = | 2438.092
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.148 | YP=-0.147 | ZP=-0.453 | COMPONENT=by
At | (17.148,-0.147,-0.453), | BY | = | 2247.0907
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.458 | YP=-0.140 | ZP=-2.974 | COMPONENT=by
At | (17.458,-0.14,-2.974), | BY | = | 2263.5105
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.767 | YP=-0.133 | ZP=-5.495 | COMPONENT=by
At | (17.767,-0.133,-5.495), | BY | = | 2298.2171
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.077 | YP=-0.127 | ZP=-8.016 | COMPONENT=by
At | (18.077,-0.127,-8.016), | BY | = | 2348.1969
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.386 | YP=-0.120 | ZP=-10.537 | COMPONENT=by
At | (18.386,-0.12,-10.537), | BY | = | 2416.842
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.696 | YP=-0.113 | ZP=-13.058 | COMPONENT=by
At | (18.696,-0.113,-13.058), | BY | = | 2504.28
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.005 | YP=-0.107 | ZP=-15.579 | COMPONENT=by
At | (19.005,-0.107,-15.579), | BY | = | 2607.3446
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.315 | YP=-0.100 | ZP=-18.100 | COMPONENT=by
At | (19.315,-0.1,-18.1), | BY | = | 2720.8981
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.624 | YP=-0.093 | ZP=-20.621 | COMPONENT=by
At | (19.624,-0.093,-20.621), | BY | = | 2832.4043
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.934 | YP=-0.086 | ZP=-23.142 | COMPONENT=by
At | (19.934,-0.086,-23.142), | BY | = | 2916.7783
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.243 | YP=-0.080 | ZP=-25.663 | COMPONENT=by
At | (20.243,-0.08,-25.663), | BY | = | 2932.6487
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.553 | YP=-0.073 | ZP=-28.184 | COMPONENT=by
At | (20.553,-0.073,-28.184), | BY | = | 2820.6008
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.863 | YP=-0.066 | ZP=-30.706 | COMPONENT=by
At | (20.863,-0.066,-30.706), | BY | = | 2534.2495
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.172 | YP=-0.059 | ZP=-33.227 | COMPONENT=by
At | (21.172,-0.059,-33.227), | BY | = | 2076.3845
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.482 | YP=-0.053 | ZP=-35.748 | COMPONENT=by
At | (21.482,-0.053,-35.748), | BY | = | 1492.6282
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.791 | YP=-0.046 | ZP=-38.269 | COMPONENT=by
At | (21.791,-0.046,-38.269), | BY | = | 865.4164
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.101 | YP=-0.039 | ZP=-40.790 | COMPONENT=by
At | (22.101,-0.039,-40.79), | BY | = | 313.6806
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.410 | YP=-0.032 | ZP=-43.311 | COMPONENT=by
At | (22.41,-0.032,-43.311), | BY | = | -103.5223
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.720 | YP=-0.026 | ZP=-45.832 | COMPONENT=by
At | (22.72,-0.026,-45.832), | BY | = | -376.004
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.029 | YP=-0.019 | ZP=-48.353 | COMPONENT=by
At | (23.029,-0.019,-48.353), | BY | = | -517.2717
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.339 | YP=-0.012 | ZP=-50.874 | COMPONENT=by
At | (23.339,-0.012,-50.874), | BY | = | -567.8073
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.648 | YP=-0.006 | ZP=-53.395 | COMPONENT=by
At | (23.648,-6.0E-03,-53.395), | BY | = | -561.4129
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.958 | YP=0.001 | ZP=-55.916 | COMPONENT=by
At | (23.958,1.0E-03,-55.916), | BY | = | -522.8875
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.267 | YP=0.008 | ZP=-58.437 | COMPONENT=by
At | (24.267,8.0E-03,-58.437), | BY | = | -471.2302
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=12.550 | YP=-0.297 | ZP=57.841 | COMPONENT=by
At | (12.55,-0.297,57.841), | BY | = | -900.9236
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=12.859 | YP=-0.291 | ZP=55.320 | COMPONENT=by
At | (12.859,-0.291,55.32), | BY | = | -1024.431
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=13.169 | YP=-0.284 | ZP=52.799 | COMPONENT=by
At | (13.169,-0.284,52.799), | BY | = | -1126.8427
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=13.478 | YP=-0.277 | ZP=50.278 | COMPONENT=by
At | (13.478,-0.277,50.278), | BY | = | -1176.2388
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=13.788 | YP=-0.270 | ZP=47.757 | COMPONENT=by
At | (13.788,-0.27,47.757), | BY | = | -1124.3097
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.098 | YP=-0.264 | ZP=45.236 | COMPONENT=by
At | (14.098,-0.264,45.236), | BY | = | -906.6192
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.407 | YP=-0.257 | ZP=42.715 | COMPONENT=by
At | (14.407,-0.257,42.715), | BY | = | -471.5076
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.717 | YP=-0.250 | ZP=40.194 | COMPONENT=by
At | (14.717,-0.25,40.194), | BY | = | 175.9123
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.026 | YP=-0.244 | ZP=37.673 | COMPONENT=by
At | (15.026,-0.244,37.673), | BY | = | 948.7036
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.336 | YP=-0.237 | ZP=35.152 | COMPONENT=by
At | (15.336,-0.237,35.152), | BY | = | 1680.4739
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.645 | YP=-0.230 | ZP=32.630 | COMPONENT=by
At | (15.645,-0.23,32.63), | BY | = | 2235.0288
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.955 | YP=-0.223 | ZP=30.109 | COMPONENT=by
At | (15.955,-0.223,30.109), | BY | = | 2562.1214
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.264 | YP=-0.217 | ZP=27.588 | COMPONENT=by
At | (16.264,-0.217,27.588), | BY | = | 2673.1103
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.574 | YP=-0.210 | ZP=25.067 | COMPONENT=by
At | (16.574,-0.21,25.067), | BY | = | 2639.1897
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.883 | YP=-0.203 | ZP=22.546 | COMPONENT=by
At | (16.883,-0.203,22.546), | BY | = | 2534.155
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.193 | YP=-0.196 | ZP=20.025 | COMPONENT=by
At | (17.193,-0.196,20.025), | BY | = | 2407.7123
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.502 | YP=-0.190 | ZP=17.504 | COMPONENT=by
At | (17.502,-0.19,17.504), | BY | = | 2283.8792
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.812 | YP=-0.183 | ZP=14.983 | COMPONENT=by
At | (17.812,-0.183,14.983), | BY | = | 2175.1961
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.121 | YP=-0.176 | ZP=12.462 | COMPONENT=by
At | (18.121,-0.176,12.462), | BY | = | 2083.8438
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.669 | YP=-0.143 | ZP=-0.143 | COMPONENT=by
At | (19.669,-0.143,-0.143), | BY | = | 1886.2008
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.979 | YP=-0.136 | ZP=-2.664 | COMPONENT=by
At | (19.979,-0.136,-2.664), | BY | = | 1890.4566
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.288 | YP=-0.129 | ZP=-5.185 | COMPONENT=by
At | (20.288,-0.129,-5.185), | BY | = | 1909.6042
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.598 | YP=-0.122 | ZP=-7.706 | COMPONENT=by
At | (20.598,-0.122,-7.706), | BY | = | 1941.2997
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.907 | YP=-0.116 | ZP=-10.228 | COMPONENT=by
At | (20.907,-0.116,-10.228), | BY | = | 1986.6095
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.217 | YP=-0.109 | ZP=-12.749 | COMPONENT=by
At | (21.217,-0.109,-12.749), | BY | = | 2042.9426
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.526 | YP=-0.102 | ZP=-15.270 | COMPONENT=by
At | (21.526,-0.102,-15.27), | BY | = | 2108.4134
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.836 | YP=-0.095 | ZP=-17.791 | COMPONENT=by
At | (21.836,-0.095,-17.791), | BY | = | 2176.522
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.145 | YP=-0.089 | ZP=-20.312 | COMPONENT=by
At | (22.145,-0.089,-20.312), | BY | = | 2237.2255
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.455 | YP=-0.082 | ZP=-22.833 | COMPONENT=by
At | (22.455,-0.082,-22.833), | BY | = | 2271.1873
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.765 | YP=-0.075 | ZP=-25.354 | COMPONENT=by
At | (22.765,-0.075,-25.354), | BY | = | 2254.629
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.074 | YP=-0.069 | ZP=-27.875 | COMPONENT=by
At | (23.074,-0.069,-27.875), | BY | = | 2157.0905
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.384 | YP=-0.062 | ZP=-30.396 | COMPONENT=by
At | (23.384,-0.062,-30.396), | BY | = | 1954.3311
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.693 | YP=-0.055 | ZP=-32.917 | COMPONENT=by
At | (23.693,-0.055,-32.917), | BY | = | 1650.9713
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.003 | YP=-0.048 | ZP=-35.438 | COMPONENT=by
At | (24.003,-0.048,-35.438), | BY | = | 1264.9119
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.312 | YP=-0.042 | ZP=-37.959 | COMPONENT=by
At | (24.312,-0.042,-37.959), | BY | = | 848.9099
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.622 | YP=-0.035 | ZP=-40.480 | COMPONENT=by
At | (24.622,-0.035,-40.48), | BY | = | 455.8674
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.931 | YP=-0.028 | ZP=-43.001 | COMPONENT=by
At | (24.931,-0.028,-43.001), | BY | = | 130.0338
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.241 | YP=-0.021 | ZP=-45.522 | COMPONENT=by
At | (25.241,-0.021,-45.522), | BY | = | -107.0638
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.550 | YP=-0.015 | ZP=-48.043 | COMPONENT=by
At | (25.55,-0.015,-48.043), | BY | = | -257.6111
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.860 | YP=-0.008 | ZP=-50.564 | COMPONENT=by
At | (25.86,-8.0E-03,-50.564), | BY | = | -339.1199
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.169 | YP=-0.001 | ZP=-53.086 | COMPONENT=by
At | (26.169,-1.0E-03,-53.086), | BY | = | -370.3243
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.479 | YP=0.006 | ZP=-55.607 | COMPONENT=by
At | (26.479,6.0E-03,-55.607), | BY | = | -367.6135
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.788 | YP=0.012 | ZP=-58.128 | COMPONENT=by
At | (26.788,0.012,-58.128), | BY | = | -348.295
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.071 | YP=-0.293 | ZP=58.151 | COMPONENT=by
At | (15.071,-0.293,58.151), | BY | = | -681.372
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.380 | YP=-0.286 | ZP=55.630 | COMPONENT=by
At | (15.38,-0.286,55.63), | BY | = | -743.1634
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.690 | YP=-0.280 | ZP=53.109 | COMPONENT=by
At | (15.69,-0.28,53.109), | BY | = | -775.1502
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.000 | YP=-0.273 | ZP=50.587 | COMPONENT=by
At | (16.0,-0.273,50.587), | BY | = | -752.035
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.309 | YP=-0.266 | ZP=48.066 | COMPONENT=by
At | (16.309,-0.266,48.066), | BY | = | -640.6582
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.619 | YP=-0.259 | ZP=45.545 | COMPONENT=by
At | (16.619,-0.259,45.545), | BY | = | -410.6184
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.928 | YP=-0.253 | ZP=43.024 | COMPONENT=by
At | (16.928,-0.253,43.024), | BY | = | -53.9075
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.238 | YP=-0.246 | ZP=40.503 | COMPONENT=by
At | (17.238,-0.246,40.503), | BY | = | 407.8493
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.547 | YP=-0.239 | ZP=37.982 | COMPONENT=by
At | (17.547,-0.239,37.982), | BY | = | 911.0324
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.857 | YP=-0.232 | ZP=35.461 | COMPONENT=by
At | (17.857,-0.232,35.461), | BY | = | 1370.5414
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.166 | YP=-0.226 | ZP=32.940 | COMPONENT=by
At | (18.166,-0.226,32.94), | BY | = | 1726.2879
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.476 | YP=-0.219 | ZP=30.419 | COMPONENT=by
At | (18.476,-0.219,30.419), | BY | = | 1946.8006
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.785 | YP=-0.212 | ZP=27.898 | COMPONENT=by
At | (18.785,-0.212,27.898), | BY | = | 2041.3637
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.095 | YP=-0.206 | ZP=25.377 | COMPONENT=by
At | (19.095,-0.206,25.377), | BY | = | 2041.5654
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.404 | YP=-0.199 | ZP=22.856 | COMPONENT=by
At | (19.404,-0.199,22.856), | BY | = | 1988.4599
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.714 | YP=-0.192 | ZP=20.335 | COMPONENT=by
At | (19.714,-0.192,20.335), | BY | = | 1910.3516
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.023 | YP=-0.185 | ZP=17.814 | COMPONENT=by
At | (20.023,-0.185,17.814), | BY | = | 1826.6515
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.333 | YP=-0.179 | ZP=15.293 | COMPONENT=by
At | (20.333,-0.179,15.293), | BY | = | 1747.0743
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.643 | YP=-0.172 | ZP=12.772 | COMPONENT=by
At | (20.643,-0.172,12.772), | BY | = | 1678.0353
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.952 | YP=-0.165 | ZP=10.250 | COMPONENT=by
At | (20.952,-0.165,10.25), | BY | = | 1622.0843
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.262 | YP=-0.158 | ZP=7.729 | COMPONENT=by
At | (21.262,-0.158,7.729), | BY | = | 1578.0278
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.571 | YP=-0.152 | ZP=5.208 | COMPONENT=by
At | (21.571,-0.152,5.208), | BY | = | 1546.1136
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.881 | YP=-0.145 | ZP=2.687 | COMPONENT=by
At | (21.881,-0.145,2.687), | BY | = | 1525.2933
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.190 | YP=-0.138 | ZP=0.166 | COMPONENT=by
At | (22.19,-0.138,0.166), | BY | = | 1516.3849
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.500 | YP=-0.131 | ZP=-2.355 | COMPONENT=by
At | (22.5,-0.131,-2.355), | BY | = | 1516.9627
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.809 | YP=-0.125 | ZP=-4.876 | COMPONENT=by
At | (22.809,-0.125,-4.876), | BY | = | 1529.4268
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.119 | YP=-0.118 | ZP=-7.397 | COMPONENT=by
At | (23.119,-0.118,-7.397), | BY | = | 1550.3037
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.428 | YP=-0.111 | ZP=-9.918 | COMPONENT=by
At | (23.428,-0.111,-9.918), | BY | = | 1581.1323
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.738 | YP=-0.105 | ZP=-12.439 | COMPONENT=by
At | (23.738,-0.105,-12.439), | BY | = | 1618.7403
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.047 | YP=-0.098 | ZP=-14.960 | COMPONENT=by
At | (24.047,-0.098,-14.96), | BY | = | 1660.1251
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.357 | YP=-0.091 | ZP=-17.481 | COMPONENT=by
At | (24.357,-0.091,-17.481), | BY | = | 1699.903
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.667 | YP=-0.084 | ZP=-20.002 | COMPONENT=by
At | (24.667,-0.084,-20.002), | BY | = | 1732.0976
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.976 | YP=-0.078 | ZP=-22.523 | COMPONENT=by
At | (24.976,-0.078,-22.523), | BY | = | 1738.505
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.286 | YP=-0.071 | ZP=-25.044 | COMPONENT=by
At | (25.286,-0.071,-25.044), | BY | = | 1708.6285
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.595 | YP=-0.064 | ZP=-27.565 | COMPONENT=by
At | (25.595,-0.064,-27.565), | BY | = | 1627.7298
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.905 | YP=-0.057 | ZP=-30.086 | COMPONENT=by
At | (25.905,-0.057,-30.086), | BY | = | 1481.4907
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.214 | YP=-0.051 | ZP=-32.608 | COMPONENT=by
At | (26.214,-0.051,-32.608), | BY | = | 1275.1967
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.524 | YP=-0.044 | ZP=-35.129 | COMPONENT=by
At | (26.524,-0.044,-35.129), | BY | = | 1013.2612
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.833 | YP=-0.037 | ZP=-37.650 | COMPONENT=by
At | (26.833,-0.037,-37.65), | BY | = | 732.2102
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.143 | YP=-0.030 | ZP=-40.171 | COMPONENT=by
At | (27.143,-0.03,-40.171), | BY | = | 459.0921
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.452 | YP=-0.024 | ZP=-42.692 | COMPONENT=by
At | (27.452,-0.024,-42.692), | BY | = | 221.3416
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.762 | YP=-0.017 | ZP=-45.213 | COMPONENT=by
At | (27.762,-0.017,-45.213), | BY | = | 30.3057
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.071 | YP=-0.010 | ZP=-47.734 | COMPONENT=by
At | (28.071,-0.01,-47.734), | BY | = | -102.9541
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.381 | YP=-0.004 | ZP=-50.255 | COMPONENT=by
At | (28.381,-4.0E-03,-50.255), | BY | = | -188.6893
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.690 | YP=0.003 | ZP=-52.776 | COMPONENT=by
At | (28.69,3.0E-03,-52.776), | BY | = | -234.0417
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.000 | YP=0.010 | ZP=-55.297 | COMPONENT=by
At | (29.0,0.01,-55.297), | BY | = | -252.1668
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.310 | YP=0.017 | ZP=-57.818 | COMPONENT=by
At | (29.31,0.017,-57.818), | BY | = | -250.9577
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.592 | YP=-0.289 | ZP=58.460 | COMPONENT=by
At | (17.592,-0.289,58.46), | BY | = | -506.9029
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.902 | YP=-0.282 | ZP=55.939 | COMPONENT=by
At | (17.902,-0.282,55.939), | BY | = | -529.4254
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.211 | YP=-0.275 | ZP=53.418 | COMPONENT=by
At | (18.211,-0.275,53.418), | BY | = | -523.3904
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.521 | YP=-0.268 | ZP=50.897 | COMPONENT=by
At | (18.521,-0.268,50.897), | BY | = | -469.3916
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.830 | YP=-0.262 | ZP=48.376 | COMPONENT=by
At | (18.83,-0.262,48.376), | BY | = | -353.3288
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.140 | YP=-0.255 | ZP=45.855 | COMPONENT=by
At | (19.14,-0.255,45.855), | BY | = | -161.1822
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.449 | YP=-0.248 | ZP=43.334 | COMPONENT=by
At | (19.449,-0.248,43.334), | BY | = | 103.8212
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.759 | YP=-0.242 | ZP=40.813 | COMPONENT=by
At | (19.759,-0.242,40.813), | BY | = | 422.8067
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.068 | YP=-0.235 | ZP=38.292 | COMPONENT=by
At | (20.068,-0.235,38.292), | BY | = | 754.8661
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.378 | YP=-0.228 | ZP=35.771 | COMPONENT=by
At | (20.378,-0.228,35.771), | BY | = | 1056.8797
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.687 | YP=-0.221 | ZP=33.250 | COMPONENT=by
At | (20.687,-0.221,33.25), | BY | = | 1295.5984
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.997 | YP=-0.215 | ZP=30.729 | COMPONENT=by
At | (20.997,-0.215,30.729), | BY | = | 1452.2382
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.306 | YP=-0.208 | ZP=28.207 | COMPONENT=by
At | (21.306,-0.208,28.207), | BY | = | 1531.97
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.616 | YP=-0.201 | ZP=25.686 | COMPONENT=by
At | (21.616,-0.201,25.686), | BY | = | 1550.1043
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.925 | YP=-0.194 | ZP=23.165 | COMPONENT=by
At | (21.925,-0.194,23.165), | BY | = | 1527.9396
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.235 | YP=-0.188 | ZP=20.644 | COMPONENT=by
At | (22.235,-0.188,20.644), | BY | = | 1482.8594
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.545 | YP=-0.181 | ZP=18.123 | COMPONENT=by
At | (22.545,-0.181,18.123), | BY | = | 1429.6369
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.854 | YP=-0.174 | ZP=15.602 | COMPONENT=by
At | (22.854,-0.174,15.602), | BY | = | 1375.8062
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.164 | YP=-0.167 | ZP=13.081 | COMPONENT=by
At | (23.164,-0.167,13.081), | BY | = | 1327.3901
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.473 | YP=-0.161 | ZP=10.560 | COMPONENT=by
At | (23.473,-0.161,10.56), | BY | = | 1285.8885
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.783 | YP=-0.154 | ZP=8.039 | COMPONENT=by
At | (23.783,-0.154,8.039), | BY | = | 1252.5594
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.092 | YP=-0.147 | ZP=5.518 | COMPONENT=by
At | (24.092,-0.147,5.518), | BY | = | 1228.5237
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.402 | YP=-0.141 | ZP=2.997 | COMPONENT=by
At | (24.402,-0.141,2.997), | BY | = | 1211.9901
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.711 | YP=-0.134 | ZP=0.476 | COMPONENT=by
At | (24.711,-0.134,0.476), | BY | = | 1204.1381
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.021 | YP=-0.127 | ZP=-2.045 | COMPONENT=by
At | (25.021,-0.127,-2.045), | BY | = | 1204.5721
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.330 | YP=-0.120 | ZP=-4.566 | COMPONENT=by
At | (25.33,-0.12,-4.566), | BY | = | 1212.5459
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.640 | YP=-0.114 | ZP=-7.087 | COMPONENT=by
At | (25.64,-0.114,-7.087), | BY | = | 1227.3108
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.949 | YP=-0.107 | ZP=-9.608 | COMPONENT=by
At | (25.949,-0.107,-9.608), | BY | = | 1247.6948
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.259 | YP=-0.100 | ZP=-12.129 | COMPONENT=by
At | (26.259,-0.1,-12.129), | BY | = | 1271.3252
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.569 | YP=-0.093 | ZP=-14.651 | COMPONENT=by
At | (26.569,-0.093,-14.651), | BY | = | 1295.8739
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.878 | YP=-0.087 | ZP=-17.172 | COMPONENT=by
At | (26.878,-0.087,-17.172), | BY | = | 1319.4306
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.188 | YP=-0.080 | ZP=-19.693 | COMPONENT=by
At | (27.188,-0.08,-19.693), | BY | = | 1331.6335
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.497 | YP=-0.073 | ZP=-22.214 | COMPONENT=by
At | (27.497,-0.073,-22.214), | BY | = | 1325.8949
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.807 | YP=-0.067 | ZP=-24.735 | COMPONENT=by
At | (27.807,-0.067,-24.735), | BY | = | 1295.1554
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.116 | YP=-0.060 | ZP=-27.256 | COMPONENT=by
At | (28.116,-0.06,-27.256), | BY | = | 1229.6355
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.426 | YP=-0.053 | ZP=-29.777 | COMPONENT=by
At | (28.426,-0.053,-29.777), | BY | = | 1124.793
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.735 | YP=-0.046 | ZP=-32.298 | COMPONENT=by
At | (28.735,-0.046,-32.298), | BY | = | 978.9494
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.045 | YP=-0.040 | ZP=-34.819 | COMPONENT=by
At | (29.045,-0.04,-34.819), | BY | = | 801.0787
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.354 | YP=-0.033 | ZP=-37.340 | COMPONENT=by
At | (29.354,-0.033,-37.34), | BY | = | 606.3072
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.664 | YP=-0.026 | ZP=-39.861 | COMPONENT=by
At | (29.664,-0.026,-39.861), | BY | = | 414.0945
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.973 | YP=-0.019 | ZP=-42.382 | COMPONENT=by
At | (29.973,-0.019,-42.382), | BY | = | 240.2518
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.283 | YP=-0.013 | ZP=-44.903 | COMPONENT=by
At | (30.283,-0.013,-44.903), | BY | = | 96.3074
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.592 | YP=-0.006 | ZP=-47.424 | COMPONENT=by
At | (30.592,-6.0E-03,-47.424), | BY | = | -14.0742
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.902 | YP=0.001 | ZP=-49.945 | COMPONENT=by
At | (30.902,1.0E-03,-49.945), | BY | = | -91.3191
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.212 | YP=0.008 | ZP=-52.466 | COMPONENT=by
At | (31.212,8.0E-03,-52.466), | BY | = | -139.9081
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.521 | YP=0.014 | ZP=-54.988 | COMPONENT=by
At | (31.521,0.014,-54.988), | BY | = | -166.5511
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.831 | YP=0.021 | ZP=-57.509 | COMPONENT=by
At | (31.831,0.021,-57.509), | BY | = | -176.956
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.113 | YP=-0.284 | ZP=58.770 | COMPONENT=by
At | (20.113,-0.284,58.77), | BY | = | -371.4704
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.423 | YP=-0.278 | ZP=56.249 | COMPONENT=by
At | (20.423,-0.278,56.249), | BY | = | -372.6777
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.732 | YP=-0.271 | ZP=53.728 | COMPONENT=by
At | (20.732,-0.271,53.728), | BY | = | -349.0803
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.042 | YP=-0.264 | ZP=51.207 | COMPONENT=by
At | (21.042,-0.264,51.207), | BY | = | -291.0185
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.351 | YP=-0.257 | ZP=48.685 | COMPONENT=by
At | (21.351,-0.257,48.685), | BY | = | -187.774
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.661 | YP=-0.251 | ZP=46.164 | COMPONENT=by
At | (21.661,-0.251,46.164), | BY | = | -38.2927
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.970 | YP=-0.244 | ZP=43.643 | COMPONENT=by
At | (21.97,-0.244,43.643), | BY | = | 154.7775
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.280 | YP=-0.237 | ZP=41.122 | COMPONENT=by
At | (22.28,-0.237,41.122), | BY | = | 373.4828
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.589 | YP=-0.230 | ZP=38.601 | COMPONENT=by
At | (22.589,-0.23,38.601), | BY | = | 596.7163
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.899 | YP=-0.224 | ZP=36.080 | COMPONENT=by
At | (22.899,-0.224,36.08), | BY | = | 800.8634
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.208 | YP=-0.217 | ZP=33.559 | COMPONENT=by
At | (23.208,-0.217,33.559), | BY | = | 964.4927
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.518 | YP=-0.210 | ZP=31.038 | COMPONENT=by
At | (23.518,-0.21,31.038), | BY | = | 1078.5586
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.827 | YP=-0.204 | ZP=28.517 | COMPONENT=by
At | (23.827,-0.204,28.517), | BY | = | 1145.3752
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.137 | YP=-0.197 | ZP=25.996 | COMPONENT=by
At | (24.137,-0.197,25.996), | BY | = | 1170.8558
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.447 | YP=-0.190 | ZP=23.475 | COMPONENT=by
At | (24.447,-0.19,23.475), | BY | = | 1166.6535
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.756 | YP=-0.183 | ZP=20.954 | COMPONENT=by
At | (24.756,-0.183,20.954), | BY | = | 1143.6904
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.066 | YP=-0.177 | ZP=18.433 | COMPONENT=by
At | (25.066,-0.177,18.433), | BY | = | 1113.7473
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.375 | YP=-0.170 | ZP=15.912 | COMPONENT=by
At | (25.375,-0.17,15.912), | BY | = | 1077.7928
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.685 | YP=-0.163 | ZP=13.391 | COMPONENT=by
At | (25.685,-0.163,13.391), | BY | = | 1046.1107
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.994 | YP=-0.156 | ZP=10.870 | COMPONENT=by
At | (25.994,-0.156,10.87), | BY | = | 1016.5414
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.304 | YP=-0.150 | ZP=8.349 | COMPONENT=by
At | (26.304,-0.15,8.349), | BY | = | 992.57
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.613 | YP=-0.143 | ZP=5.827 | COMPONENT=by
At | (26.613,-0.143,5.827), | BY | = | 975.2173
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.923 | YP=-0.136 | ZP=3.306 | COMPONENT=by
At | (26.923,-0.136,3.306), | BY | = | 963.3079
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.232 | YP=-0.129 | ZP=0.785 | COMPONENT=by
At | (27.232,-0.129,0.785), | BY | = | 956.8518
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.542 | YP=-0.123 | ZP=-1.736 | COMPONENT=by
At | (27.542,-0.123,-1.736), | BY | = | 956.2047
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.851 | YP=-0.116 | ZP=-4.257 | COMPONENT=by
At | (27.851,-0.116,-4.257), | BY | = | 961.1582
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.161 | YP=-0.109 | ZP=-6.778 | COMPONENT=by
At | (28.161,-0.109,-6.778), | BY | = | 970.8601
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.470 | YP=-0.103 | ZP=-9.299 | COMPONENT=by
At | (28.47,-0.103,-9.299), | BY | = | 984.193
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.780 | YP=-0.096 | ZP=-11.820 | COMPONENT=by
At | (28.78,-0.096,-11.82), | BY | = | 999.2154
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.090 | YP=-0.089 | ZP=-14.341 | COMPONENT=by
At | (29.09,-0.089,-14.341), | BY | = | 1013.9476
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.399 | YP=-0.082 | ZP=-16.862 | COMPONENT=by
At | (29.399,-0.082,-16.862), | BY | = | 1024.8193
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.709 | YP=-0.076 | ZP=-19.383 | COMPONENT=by
At | (29.709,-0.076,-19.383), | BY | = | 1026.9022
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.018 | YP=-0.069 | ZP=-21.904 | COMPONENT=by
At | (30.018,-0.069,-21.904), | BY | = | 1017.2129
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.328 | YP=-0.062 | ZP=-24.425 | COMPONENT=by
At | (30.328,-0.062,-24.425), | BY | = | 987.5411
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.637 | YP=-0.055 | ZP=-26.946 | COMPONENT=by
At | (30.637,-0.055,-26.946), | BY | = | 934.5352
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.947 | YP=-0.049 | ZP=-29.467 | COMPONENT=by
At | (30.947,-0.049,-29.467), | BY | = | 855.1147
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.256 | YP=-0.042 | ZP=-31.988 | COMPONENT=by
At | (31.256,-0.042,-31.988), | BY | = | 752.3206
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.566 | YP=-0.035 | ZP=-34.509 | COMPONENT=by
At | (31.566,-0.035,-34.509), | BY | = | 627.313
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.875 | YP=-0.028 | ZP=-37.031 | COMPONENT=by
At | (31.875,-0.028,-37.031), | BY | = | 492.9317
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.185 | YP=-0.022 | ZP=-39.552 | COMPONENT=by
At | (32.185,-0.022,-39.552), | BY | = | 355.7181
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.494 | YP=-0.015 | ZP=-42.073 | COMPONENT=by
At | (32.494,-0.015,-42.073), | BY | = | 230.2137
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.804 | YP=-0.008 | ZP=-44.594 | COMPONENT=by
At | (32.804,-8.0E-03,-44.594), | BY | = | 120.8767
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.114 | YP=-0.002 | ZP=-47.115 | COMPONENT=by
At | (33.114,-2.0E-03,-47.115), | BY | = | 33.5037
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.423 | YP=0.005 | ZP=-49.636 | COMPONENT=by
At | (33.423,5.0E-03,-49.636), | BY | = | -32.0631
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.733 | YP=0.012 | ZP=-52.157 | COMPONENT=by
At | (33.733,0.012,-52.157), | BY | = | -77.3632
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.042 | YP=0.019 | ZP=-54.678 | COMPONENT=by
At | (34.042,0.019,-54.678), | BY | = | -106.1123
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.352 | YP=0.025 | ZP=-57.199 | COMPONENT=by
At | (34.352,0.025,-57.199), | BY | = | -121.5651
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.634 | YP=-0.280 | ZP=59.079 | COMPONENT=by
At | (22.634,-0.28,59.079), | BY | = | -270.1177
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.944 | YP=-0.273 | ZP=56.558 | COMPONENT=by
At | (22.944,-0.273,56.558), | BY | = | -260.7518
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.253 | YP=-0.266 | ZP=54.037 | COMPONENT=by
At | (23.253,-0.266,54.037), | BY | = | -231.4476
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.563 | YP=-0.260 | ZP=51.516 | COMPONENT=by
At | (23.563,-0.26,51.516), | BY | = | -176.2472
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.872 | YP=-0.253 | ZP=48.995 | COMPONENT=by
At | (23.872,-0.253,48.995), | BY | = | -92.8956
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.182 | YP=-0.246 | ZP=46.474 | COMPONENT=by
At | (24.182,-0.246,46.474), | BY | = | 21.3298
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.491 | YP=-0.240 | ZP=43.953 | COMPONENT=by
At | (24.491,-0.24,43.953), | BY | = | 159.1889
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.801 | YP=-0.233 | ZP=41.432 | COMPONENT=by
At | (24.801,-0.233,41.432), | BY | = | 311.8771
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.110 | YP=-0.226 | ZP=38.911 | COMPONENT=by
At | (25.11,-0.226,38.911), | BY | = | 464.5592
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.420 | YP=-0.219 | ZP=36.390 | COMPONENT=by
At | (25.42,-0.219,36.39), | BY | = | 605.6246
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.729 | YP=-0.213 | ZP=33.869 | COMPONENT=by
At | (25.729,-0.213,33.869), | BY | = | 721.026
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.039 | YP=-0.206 | ZP=31.348 | COMPONENT=by
At | (26.039,-0.206,31.348), | BY | = | 806.551
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.349 | YP=-0.199 | ZP=28.827 | COMPONENT=by
At | (26.349,-0.199,28.827), | BY | = | 859.8156
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.658 | YP=-0.192 | ZP=26.306 | COMPONENT=by
At | (26.658,-0.192,26.306), | BY | = | 887.2822
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.968 | YP=-0.186 | ZP=23.784 | COMPONENT=by
At | (26.968,-0.186,23.784), | BY | = | 892.5469
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.277 | YP=-0.179 | ZP=21.263 | COMPONENT=by
At | (27.277,-0.179,21.263), | BY | = | 883.3005
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.587 | YP=-0.172 | ZP=18.742 | COMPONENT=by
At | (27.587,-0.172,18.742), | BY | = | 866.4115
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.896 | YP=-0.165 | ZP=16.221 | COMPONENT=by
At | (27.896,-0.165,16.221), | BY | = | 846.4361
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.206 | YP=-0.159 | ZP=13.700 | COMPONENT=by
At | (28.206,-0.159,13.7), | BY | = | 825.8755
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.515 | YP=-0.152 | ZP=11.179 | COMPONENT=by
At | (28.515,-0.152,11.179), | BY | = | 806.5716
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.825 | YP=-0.145 | ZP=8.658 | COMPONENT=by
At | (28.825,-0.145,8.658), | BY | = | 789.914
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.134 | YP=-0.139 | ZP=6.137 | COMPONENT=by
At | (29.134,-0.139,6.137), | BY | = | 777.4586
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.444 | YP=-0.132 | ZP=3.616 | COMPONENT=by
At | (29.444,-0.132,3.616), | BY | = | 768.5364
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.753 | YP=-0.125 | ZP=1.095 | COMPONENT=by
At | (29.753,-0.125,1.095), | BY | = | 764.3093
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.063 | YP=-0.118 | ZP=-1.426 | COMPONENT=by
At | (30.063,-0.118,-1.426), | BY | = | 763.5066
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.372 | YP=-0.112 | ZP=-3.947 | COMPONENT=by
At | (30.372,-0.112,-3.947), | BY | = | 766.0942
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.682 | YP=-0.105 | ZP=-6.468 | COMPONENT=by
At | (30.682,-0.105,-6.468), | BY | = | 773.086
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.992 | YP=-0.098 | ZP=-8.989 | COMPONENT=by
At | (30.992,-0.098,-8.989), | BY | = | 780.4791
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.301 | YP=-0.091 | ZP=-11.510 | COMPONENT=by
At | (31.301,-0.091,-11.51), | BY | = | 789.1345
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.611 | YP=-0.085 | ZP=-14.031 | COMPONENT=by
At | (31.611,-0.085,-14.031), | BY | = | 796.6288
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.920 | YP=-0.078 | ZP=-16.553 | COMPONENT=by
At | (31.92,-0.078,-16.553), | BY | = | 800.0198
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.230 | YP=-0.071 | ZP=-19.074 | COMPONENT=by
At | (32.23,-0.071,-19.074), | BY | = | 796.9355
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.539 | YP=-0.064 | ZP=-21.595 | COMPONENT=by
At | (32.539,-0.064,-21.595), | BY | = | 785.2562
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.849 | YP=-0.058 | ZP=-24.116 | COMPONENT=by
At | (32.849,-0.058,-24.116), | BY | = | 759.447
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.158 | YP=-0.051 | ZP=-26.637 | COMPONENT=by
At | (33.158,-0.051,-26.637), | BY | = | 716.9805
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.468 | YP=-0.044 | ZP=-29.158 | COMPONENT=by
At | (33.468,-0.044,-29.158), | BY | = | 657.6953
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.777 | YP=-0.038 | ZP=-31.679 | COMPONENT=by
At | (33.777,-0.038,-31.679), | BY | = | 582.0762
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.087 | YP=-0.031 | ZP=-34.200 | COMPONENT=by
At | (34.087,-0.031,-34.2), | BY | = | 493.0954
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.396 | YP=-0.024 | ZP=-36.721 | COMPONENT=by
At | (34.396,-0.024,-36.721), | BY | = | 397.1661
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.706 | YP=-0.017 | ZP=-39.242 | COMPONENT=by
At | (34.706,-0.017,-39.242), | BY | = | 299.6738
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.016 | YP=-0.011 | ZP=-41.763 | COMPONENT=by
At | (35.016,-0.011,-41.763), | BY | = | 207.3934
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.325 | YP=-0.004 | ZP=-44.284 | COMPONENT=by
At | (35.325,-4.0E-03,-44.284), | BY | = | 125.544
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.635 | YP=0.003 | ZP=-46.805 | COMPONENT=by
At | (35.635,3.0E-03,-46.805), | BY | = | 57.2592
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.944 | YP=0.010 | ZP=-49.326 | COMPONENT=by
At | (35.944,0.01,-49.326), | BY | = | 3.3531
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=36.254 | YP=0.016 | ZP=-51.847 | COMPONENT=by
At | (36.254,0.016,-51.847), | BY | = | -36.2369
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=36.563 | YP=0.023 | ZP=-54.368 | COMPONENT=by
At | (36.563,0.023,-54.368), | BY | = | -63.6835
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=36.873 | YP=0.030 | ZP=-56.889 | COMPONENT=by
At | (36.873,0.03,-56.889), | BY | = | -80.91
End | of | command | file.
*** | CONTROL | COMMAND | ** | $ | END | COMI

## Row 1 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -800.8242
1 | 0 | 3 | -1159.2691 | -1078.67 | 80.5991 | -7.4721 | Max | 6592.3994 | 11.43%
2 | 1 | 5 | -1373.6543 | -1277.36 | 96.2943 | -7.5385 | Range | 7393.2236
3 | 2 | 7 | -1588.3662 | -1459.45 | 128.9162 | -8.8332
4 | 3 | 9 | -1783.6363 | -1601.65 | 181.9863 | -11.3624
5 | 4 | 11 | -1892.6693 | -1651.53 | 241.1393 | -14.601
6 | 5 | 13 | -1828.4117 | -1500.31 | 328.1017 | -21.8689
7 | 6 | 15 | -1469.6018 | -1019.14 | 450.4618 | -44.2002
8 | 7 | 17 | -697.528 | -139.66 | 557.868 | -399.4472
9 | 8 | 19 | 428.8221 | 1027.43 | 598.6079 | 58.2626
10 | 9 | 21 | 1623.8159 | 2163 | 539.1841 | 24.9276
11 | 10 | 23 | 2594.1606 | 2965.89 | 371.7294 | 12.5335
12 | 11 | 25 | 3149.191 | 3342.97 | 193.779 | 5.7966
13 | 12 | 27 | 3299.3804 | 3387.82 | 88.4396 | 2.6105
14 | 13 | 29 | 3203.0005 | 3247.13 | 44.1295 | 1.359
15 | 14 | 31 | 3025.2782 | 3041.27 | 15.9918 | 0.52583
16 | 15 | 33 | 2840.2637 | 2833.76 | -6.5037 | -0.22951
17 | 16 | 35 | 2678.9289 | 2653.91 | -25.0189 | -0.94272
18 | 17 | 37 | 2543.5787 | 2513.85 | -29.7287 | -1.1826
19 | 18 | 39 | 2438.092 | 2408.23 | -29.862 | -1.24
20 | 19
21 | 20
22 | 21
23 | 22
24 | 23 | 41 | 2247.0907 | 2206.57 | -40.5207 | -1.8364
25 | 24 | 43 | 2263.5105 | 2211.29 | -52.2205 | -2.3615
26 | 25 | 45 | 2298.2171 | 2230.23 | -67.9871 | -3.0484
27 | 26 | 47 | 2348.1969 | 2266.41 | -81.7869 | -3.6087
28 | 27 | 49 | 2416.842 | 2323.07 | -93.772 | -4.0366
29 | 28 | 51 | 2504.28 | 2400.54 | -103.74 | -4.3215
30 | 29 | 53 | 2607.3446 | 2484.62 | -122.7246 | -4.9394
31 | 30 | 55 | 2720.8981 | 2582.66 | -138.2381 | -5.3525
32 | 31 | 57 | 2832.4043 | 2699.84 | -132.5643 | -4.9101
33 | 32 | 59 | 2916.7783 | 2818.29 | -98.4883 | -3.4946
34 | 33 | 61 | 2932.6487 | 2905.88 | -26.7687 | -0.92119
35 | 34 | 63 | 2820.6008 | 2911.2 | 90.5992 | 3.1121
36 | 35 | 65 | 2534.2495 | 2782.24 | 247.9905 | 8.9133
37 | 36 | 67 | 2076.3845 | 2479.49 | 403.1055 | 16.2576
38 | 37 | 69 | 1492.6282 | 2020.42 | 527.7918 | 26.1229
39 | 38 | 71 | 865.4164 | 1419.99 | 554.5736 | 39.0548
40 | 39 | 73 | 313.6806 | 856.51 | 542.8294 | 63.3769
41 | 40 | 75 | -103.5223 | 339.62 | 443.1423 | 130.4818
42 | 41 | 77 | -376.004 | -41.74 | 334.264 | -800.8242
43 | 42 | 79 | -517.2717 | -285.64 | 231.6317 | -81.0922
44 | 43 | 81 | -567.8073 | -414.83 | 152.9773 | -36.8771
45 | 44 | 83 | -561.4129 | -463.74 | 97.6729 | -21.062
46 | 45 | 85 | -522.8875 | -462.46 | 60.4275 | -13.0665
47 | 46 | 87 | -471.2302 | -433.14 | 38.0902 | -8.794
|  | Sum | 51102.4106 | 57694.81 | 6592.3994 | 6592.3994
integral field is Su (By) x Length/ (n-1) for Z=3 to Z=6
Z=1 and Z=2 have gaps in the measurments

## Row 2 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -242.7503
1 | 43 | 89 | -900.9236 | -833.19 | 67.7336 | -8.1294 | Max | 2046.9072 | 8.059%
2 | 44 | 91 | -1024.431 | -947.98 | 76.451 | -8.0646 | Range | 2289.6575
3 | 45 | 93 | -1126.8427 | -1029.67 | 97.1727 | -9.4373
4 | 46 | 95 | -1176.2388 | -1047.72 | 128.5188 | -12.2665
5 | 47 | 97 | -1124.3097 | -950.57 | 173.7397 | -18.2774
6 | 48 | 99 | -906.6192 | -687.67 | 218.9492 | -31.8393
7 | 49 | 101 | -471.5076 | -207.22 | 264.2876 | -127.5396
8 | 50 | 103 | 175.9123 | 461.88 | 285.9677 | 61.9138
9 | 51 | 105 | 948.7036 | 1216.51 | 267.8064 | 22.0143
10 | 52 | 107 | 1680.4739 | 1901.13 | 220.6561 | 11.6066
11 | 53 | 109 | 2235.0288 | 2392.48 | 157.4512 | 6.5811
12 | 54 | 111 | 2562.1214 | 2653.01 | 90.8886 | 3.4259
13 | 55 | 113 | 2673.1103 | 2722.41 | 49.2997 | 1.8109
14 | 56 | 115 | 2639.1897 | 2662.07 | 22.8803 | 0.85949
15 | 57 | 117 | 2534.155 | 2540.59 | 6.435 | 0.25329
16 | 58 | 119 | 2407.7123 | 2399.26 | -8.4523 | -0.35229
17 | 59 | 121 | 2283.8792 | 2265.49 | -18.3892 | -0.81171
18 | 60 | 123 | 2175.1961 | 2154.71 | -20.4861 | -0.95076
19 | 61 | 125 | 2083.8438 | 2059.72 | -24.1238 | -1.1712
20
21
22
23
24 | 66 | 127 | 1886.2008 | 1854.4 | -31.8008 | -1.7149
25 | 67 | 129 | 1890.4566 | 1851.77 | -38.6866 | -2.0892
26 | 68 | 131 | 1909.6042
27 | 69 | 133 | 1941.2997 | 1886.72 | -54.5797 | -2.8928
28 | 70 | 135 | 1986.6095 | 1925.4 | -61.2095 | -3.1791
29 | 71 | 137 | 2042.9426 | 1969.5 | -73.4426 | -3.729
30 | 72 | 139 | 2108.4134 | 2024.07 | -84.3434 | -4.167
31 | 73 | 141 | 2176.522 | 2088.99 | -87.532 | -4.1902
32 | 74 | 143 | 2237.2255 | 2161.35 | -75.8755 | -3.5106
33 | 75 | 145 | 2271.1873 | 2219.59 | -51.5973 | -2.3246
34 | 76 | 147 | 2254.629 | 2248.92 | -5.709 | -0.25385
35 | 77 | 149 | 2157.0905 | 2218.73 | 61.6395 | 2.7781
36 | 78 | 151 | 1954.3311 | 2095.41 | 141.0789 | 6.7328
37 | 79 | 153 | 1650.9713 | 1882.68 | 231.7087 | 12.3074
38 | 80 | 155 | 1264.9119 | 1570.42 | 305.5081 | 19.4539
39 | 81 | 157 | 848.9099 | 1188.68 | 339.7701 | 28.5838
40 | 82 | 159 | 455.8674 | 794.49 | 338.6226 | 42.6214
41 | 83 | 161 | 130.0338 | 430.89 | 300.8562 | 69.8221
42 | 84 | 163 | -107.0638 | 135.46 | 242.5238 | 179.0372
43 | 85 | 165 | -257.6111 | -75.16 | 182.4511 | -242.7503
44 | 86 | 167 | -339.1199 | -209.3 | 129.8199 | -62.0257
45 | 87 | 169 | -370.3243 | -280.16 | 90.1643 | -32.1831
46 | 88 | 171 | -367.6135 | -308.27 | 59.3435 | -19.2505
47 | 89 | 173 | -348.295 | -307.28 | 41.015 | -13.3477
|  | Sum | 47045.6328 | 49092.54 | 3956.5114 | 2046.9072

## Row 3 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -119.1513
1 | 86 | 175 | -681.372 | -627.99 | 53.382 | -8.5004 | Max | 2183.3384 | 4.494%
2 | 87 | 177 | -743.1634 | -680.96 | 62.2034 | -9.1347 | Range | 2302.4897
3 | 88 | 179 | -775.1502 | -698.73 | 76.4202 | -10.937
4 | 89 | 181 | -752.035 | -656.17 | 95.865 | -14.6098
5 | 90 | 183 | -640.6582 | -524.04 | 116.6182 | -22.2537
6 | 91 | 185 | -410.6184 | -279.01 | 131.6084 | -47.1698
7 | 92 | 187 | -53.9075 | 91.03 | 144.9375 | 159.2195
8 | 93 | 189 | 407.8493 | 581.37 | 173.5207 | 29.8469
9 | 94 | 191 | 911.0324 | 1037.24 | 126.2076 | 12.1676
10 | 95 | 193 | 1370.5414 | 1473.06 | 102.5186 | 6.9596
11 | 96 | 195 | 1726.2879 | 1798.64 | 72.3521 | 4.0226
12 | 97 | 197 | 1946.8006 | 1989.65 | 42.8494 | 2.1536
13 | 98 | 199 | 2041.3637 | 2064.73 | 23.3663 | 1.1317
14 | 99 | 201 | 2041.5654 | 2051.37 | 9.8046 | 0.47795
15 | 100 | 203 | 1988.4599 | 1988.22 | -0.23986 | -0.012064
16 | 101 | 205 | 1910.3516 | 1901.69 | -8.6616 | -0.45547
17 | 102 | 207 | 1826.6515 | 1812.88 | -13.7715 | -0.75965
18 | 103 | 209 | 1747.0743 | 1731.16 | -15.9143 | -0.91929
19 | 104 | 211 | 1678.0353 | 1659.92 | -18.1153 | -1.0913
20 | 105 | 213 | 1622.0843 | 1607.03 | -15.0543 | -0.93678
21 | 106 | 215 | 1578.0278 | 1571.93 | -6.0978 | -0.38792
22 | 107 | 217 | 1546.1136 | 1541.62 | -4.4936 | -0.29148
23 | 108 | 219 | 1525.2933 | 1510.16 | -15.1333 | -1.0021
24 | 109 | 221 | 1516.3849 | 1491.74 | -24.6449 | -1.6521
25 | 110 | 223 | 1516.9627 | 1486.47 | -30.4927 | -2.0514
26 | 111 | 225 | 1529.4268 | 1492.53 | -36.8968 | -2.4721
27 | 112 | 227 | 1550.3037 | 1509.17 | -41.1337 | -2.7256
28 | 113 | 229 | 1581.1323 | 1532.65 | -48.4823 | -3.1633
29 | 114 | 231 | 1618.7403 | 1566.65 | -52.0903 | -3.325
30 | 115 | 233 | 1660.1251 | 1605.66 | -54.4651 | -3.3921
31 | 116 | 235 | 1699.903 | 1646.96 | -52.943 | -3.2146
32 | 117 | 237 | 1732.0976 | 1690.38 | -41.7176 | -2.4679
33 | 118 | 239 | 1738.505 | 1715.91 | -22.595 | -1.3168
34 | 119 | 241 | 1708.6285 | 1717.95 | 9.3215 | 0.54259
35 | 120 | 243 | 1627.7298 | 1677.98 | 50.2502 | 2.9947
36 | 121 | 245 | 1481.4907 | 1580.85 | 99.3593 | 6.2852
37 | 122 | 247 | 1275.1967 | 1423.91 | 148.7133 | 10.444
38 | 123 | 249 | 1013.2612 | 1208.91 | 195.6488 | 16.1839
39 | 124 | 251 | 732.2102 | 942.78 | 210.5698 | 22.335
40 | 125 | 253 | 459.0921 | 679.99 | 220.8979 | 32.4855
41 | 126 | 255 | 221.3416 | 430.37 | 209.0284 | 48.5695
42 | 127 | 257 | 30.3057 | 200.54 | 170.2343 | 84.8879
43 | 128 | 259 | -102.9541 | 37.65 | 140.6041 | 373.4504
44 | 129 | 261 | -188.6893 | -86.1 | 102.5893 | -119.1513
45 | 130 | 263 | -234.0417 | -154.22 | 79.8217 | -51.7583
46 | 131 | 265 | -252.1668 | -193.74 | 58.4268 | -30.1573
47 | 132 | 267 | -250.9577 | -209.33 | 41.6277 | -19.8862
|  | Sum | 46400.5116 | 48583.85 | 2183.3384 | 2183.3384

## Row 4 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -1157.839
1 | 133 | 269 | -506.9029 | -464.43 | 42.4729 | -9.1452 | Max | 1413.1841 | 3.664%
2 | 134 | 271 | -529.4254 | -480.65 | 48.7754 | -10.1478 | Range | 2571.0231
3 | 135 | 273 | -523.3904 | -465.38 | 58.0104 | -12.4652
4 | 136 | 275 | -469.3916 | -404.32 | 65.0716 | -16.0941
5 | 137 | 277 | -353.3288 | -277.68 | 75.6488 | -27.2432
6 | 138 | 279 | -161.1822 | -80.11 | 81.0722 | -101.2011
7 | 139 | 281 | 103.8212 | 186.81 | 82.9888 | 44.4242
8 | 140 | 283 | 422.8067 | 498.69 | 75.8833 | 15.2165
9 | 141 | 285 | 754.8661 | 818.87 | 64.0039 | 7.8161
10 | 142 | 287 | 1056.8797 | 1106.69 | 49.8103 | 4.5008
11 | 143 | 289 | 1295.5984 | 1328.81 | 33.2116 | 2.4994
12 | 144 | 291 | 1452.2382 | 1472.21 | 19.9718 | 1.3566
13 | 145 | 293 | 1531.97 | 1541.73 | 9.76 | 0.63306
14 | 146 | 295 | 1550.1043 | 1552.57 | 2.4657 | 0.15881
15 | 147 | 297 | 1527.9396 | 1524.12 | -3.8196 | -0.25061
16 | 148 | 299 | 1482.8594 | 1476.06 | -6.7994 | -0.46065
17 | 149 | 301 | 1429.6369 | 1420.29 | -9.3469 | -0.6581
18 | 150 | 303 | 1375.8062 | 1364.84 | -10.9662 | -0.80348
19 | 151 | 305 | 1327.3901 | 1316.18 | -11.2101 | -0.85172
20 | 152 | 307 | 1285.8885 | 1277.28 | -8.6085 | -0.67397
21 | 153 | 309 | 1252.5594 | 1252.66 | 0.10061 | 0.008032
22 | 154 | 311 | 1228.5237 | 1230.01 | 1.4863 | 0.12084
23 | 155 | 313 | 1211.9901 | 1203.24 | -8.7501 | -0.72721
24 | 156 | 315 | 1204.1381 | 1187.43 | -16.7081 | -1.4071
25 | 157 | 317 | 1204.5721 | 1183.11 | -21.4621 | -1.814
26 | 158 | 319 | 1212.5459 | 1186.77 | -25.7759 | -2.1719
27 | 159 | 321 | 1227.3108 | 1198.64 | -28.6708 | -2.3919
28 | 160 | 323 | 1247.6948 | 1216.88 | -30.8148 | -2.5323
29 | 161 | 325 | 1271.3252 | 1238.95 | -32.3752 | -2.6131
30 | 162 | 327 | 1295.8739 | 1265.01 | -30.8639 | -2.4398
31 | 163 | 329 | 1319.4306 | 1289.62 | -29.8106 | -2.3116
32 | 164 | 331 | 1331.6335 | 1309.61 | -22.0235 | -1.6817
33 | 165 | 333 | 1325.8949 | 1321.09 | -4.8049 | -0.36371
34 | 166 | 335 | 1295.1554 | 1311.51 | 16.3546 | 1.247
35 | 167 | 337 | 1229.6355 | 1272.17 | 42.5345 | 3.3435
36 | 168 | 339 | 1124.793 | 1195.57 | 70.777 | 5.9199
37 | 169 | 341 | 978.9494 | 1079.62 | 100.6706 | 9.3246
38 | 170 | 343 | 801.0787 | 923.81 | 122.7313 | 13.2853
39 | 171 | 345 | 606.3072 | 747.72 | 141.4128 | 18.9125
40 | 172 | 347 | 414.0945 | 558.57 | 144.4755 | 25.8652
41 | 173 | 349 | 240.2518 | 378.87 | 138.6182 | 36.5873
42 | 174 | 351 | 96.3074 | 219.4 | 123.0926 | 56.1042
43 | 175 | 353 | -14.0742 | 90.52 | 104.5942 | 115.5482
44 | 176 | 355 | -91.3191 | -7.26 | 84.0591 | -1157.839
45 | 177 | 357 | -139.9081 | -75.05 | 64.8581 | -86.4198
46 | 178 | 359 | -166.5511 | -116.27 | 50.2811 | -43.2451
47 | 179 | 361 | -176.956 | -138.97 | 37.986 | -27.334
|  | Sum | 37160.1759 | 38573.36 | 1413.1841 | 1413.1841

## Row 5 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -229.4856
1 | 180 | 363 | -371.4704 | -337.6 | 33.8704 | -10.0327 | Max | 945.1262 | 3.107%
2 | 181 | 365 | -372.6777 | -334.06 | 38.6177 | -11.5601 | Range | 1174.6117
3 | 182 | 367 | -349.0803 | -305.76 | 43.3203 | -14.1681
4 | 183 | 369 | -291.0185 | -242.56 | 48.4585 | -19.9779
5 | 184 | 371 | -187.774 | -136.68 | 51.094 | -37.3822
6 | 185 | 373 | -38.2927 | 13.83 | 52.1227 | 376.8814
7 | 186 | 375 | 154.7775 | 202.67 | 47.8925 | 23.6308
8 | 187 | 377 | 373.4828 | 414.68 | 41.1972 | 9.9347
9 | 188 | 379 | 596.7163 | 630.08 | 33.3637 | 5.2951
10 | 189 | 381 | 800.8634 | 824.29 | 23.4266 | 2.842
11 | 190 | 383 | 964.4927 | 979.5 | 15.0073 | 1.5321
12 | 191 | 385 | 1078.5586 | 1086.57 | 8.0114 | 0.73731
13 | 192 | 387 | 1145.3752 | 1148.09 | 2.7148 | 0.23646
14 | 193 | 389 | 1170.8558 | 1169.03 | -1.8258 | -0.15618
15 | 194 | 391 | 1166.6535 | 1162.46 | -4.1935 | -0.36075
16 | 195 | 393 | 1143.6904 | 1137.49 | -6.2004 | -0.54509
17 | 196 | 395 | 1113.7473 | 1105.06 | -8.6873 | -0.78614
18 | 197 | 397 | 1077.7928 | 1069.92 | -7.8728 | -0.73583
19 | 198 | 399 | 1046.1107 | 1036.99 | -9.1207 | -0.87954
20 | 199 | 401 | 1016.5414 | 1009.49 | -7.0514 | -0.69852
21 | 200 | 403 | 992.57 | 988.91 | -3.66 | -0.3701
22 | 201 | 405 | 975.2173 | 972.02 | -3.1973 | -0.32894
23 | 202 | 407 | 963.3079 | 954.57 | -8.7379 | -0.91537
24 | 203 | 409 | 956.8518 | 945.8 | -11.0518 | -1.1685
25 | 204 | 411 | 956.2047 | 940.26 | -15.9447 | -1.6958
26 | 205 | 413 | 961.1582 | 943.86 | -17.2982 | -1.8327
27 | 206 | 415 | 970.8601 | 951.6 | -19.2601 | -2.024
28 | 207 | 417 | 984.193 | 963.82 | -20.373 | -2.1138
29 | 208 | 419 | 999.2154 | 979.33 | -19.8854 | -2.0305
30 | 209 | 421 | 1013.9476 | 994.79 | -19.1576 | -1.9258
31 | 210 | 423 | 1024.8193 | 1009.59 | -15.2293 | -1.5085
32 | 211 | 425 | 1026.9022 | 1018.46 | -8.4422 | -0.82892
33 | 212 | 427 | 1017.2129 | 1018.41 | 1.1971 | 0.11755
34 | 213 | 429 | 987.5411 | 1002.83 | 15.2889 | 1.5246
35 | 214 | 431 | 934.5352 | 967.85 | 33.3148 | 3.4421
36 | 215 | 433 | 855.1147 | 906.16 | 51.0453 | 5.6331
37 | 216 | 435 | 752.3206 | 820.58 | 68.2594 | 8.3184
38 | 217 | 437 | 627.313 | 711.8 | 84.487 | 11.8695
39 | 218 | 439 | 492.9317 | 586.34 | 93.4083 | 15.9307
40 | 219 | 441 | 355.7181 | 455.75 | 100.0319 | 21.9489
41 | 220 | 443 | 230.2137 | 327.81 | 97.5963 | 29.7722
42 | 221 | 445 | 120.8767 | 210.92 | 90.0433 | 42.6907
43 | 222 | 447 | 33.5037 | 112.05 | 78.5463 | 70.0993
44 | 223 | 449 | -32.0631 | 34.86 | 66.9231 | 191.9768
45 | 224 | 451 | -77.3632 | -23.48 | 53.8832 | -229.4856
46 | 225 | 453 | -106.1123 | -62.88 | 43.2323 | -68.7536
47 | 226 | 455 | -121.5651 | -87.61 | 33.9551 | -38.7571
|  | Sum | 29471.8738 | 30417 | 945.1262 | 945.1262

## Row 6 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -133.7011
1 | 227 | 457 | -270.1177 | -245.37 | 24.7477 | -10.0859 | Max | 793.9933 | 3.285%
2 | 228 | 459 | -260.7518 | -232.94 | 27.8118 | -11.9395 | Range | 927.6943
3 | 229 | 461 | -231.4476 | -201.31 | 30.1376 | -14.9708
4 | 230 | 463 | -176.2472 | -144.74 | 31.5072 | -21.7681
5 | 231 | 465 | -92.8956 | -60.39 | 32.5056 | -53.8261
6 | 232 | 467 | 21.3298 | 52.53 | 31.2002 | 59.395
7 | 233 | 469 | 159.1889 | 188.28 | 29.0911 | 15.451
8 | 234 | 471 | 311.8771 | 337.1 | 25.2229 | 7.4823
9 | 235 | 473 | 464.5592 | 485.21 | 20.6508 | 4.256
10 | 236 | 475 | 605.6246 | 620.61 | 14.9854 | 2.4146
11 | 237 | 477 | 721.026 | 731.45 | 10.424 | 1.4251
12 | 238 | 479 | 806.551 | 812.97 | 6.419 | 0.78957
13 | 239 | 481 | 859.8156 | 864.4 | 4.5844 | 0.53035
14 | 240 | 483 | 887.2822 | 889.33 | 2.0478 | 0.23026
15 | 241 | 485 | 892.5469 | 894.27 | 1.7231 | 0.19269
16 | 242 | 487 | 883.3005 | 884.39 | 1.0895 | 0.12319
17 | 243 | 489 | 866.4115 | 866.66 | 0.24853 | 0.028677
18 | 244 | 491 | 846.4361 | 845.71 | -0.72612 | -0.085859
19 | 245 | 493 | 825.8755 | 824.36 | -1.5155 | -0.18383
20 | 246 | 495 | 806.5716 | 804.83 | -1.7416 | -0.21639
21 | 247 | 497 | 789.914 | 789.01 | -0.90402 | -0.11458
22 | 248 | 499 | 777.4586 | 775.69 | -1.7686 | -0.228
23 | 249 | 501 | 768.5364 | 765.21 | -3.3264 | -0.4347
24 | 250 | 503 | 764.3093 | 758.48 | -5.8293 | -0.76855
25 | 251 | 505 | 763.5066 | 756.22 | -7.2866 | -0.96356
26 | 252 | 507 | 766.0942 | 758.24 | -7.8542 | -1.0358
27 | 253 | 509 | 773.086 | 763.93 | -9.156 | -1.1985
28 | 254 | 511 | 780.4791 | 771.81 | -8.6691 | -1.1232
29 | 255 | 513 | 789.1345 | 781.21 | -7.9245 | -1.0144
30 | 256 | 515 | 796.6288 | 790.92 | -5.7088 | -0.7218
31 | 257 | 517 | 800.0198 | 798.08 | -1.9398 | -0.24306
32 | 258 | 519 | 796.9355 | 801.99 | 5.0545 | 0.63024
33 | 259 | 521 | 785.2562 | 795.67 | 10.4138 | 1.3088
34 | 260 | 523 | 759.447 | 778.79 | 19.343 | 2.4837
35 | 261 | 525 | 716.9805 | 747.67 | 30.6895 | 4.1047
36 | 262 | 527 | 657.6953 | 699.53 | 41.8347 | 5.9804
37 | 263 | 529 | 582.0762 | 635.29 | 53.2138 | 8.3763
38 | 264 | 531 | 493.0954 | 556.3 | 63.2046 | 11.3616
39 | 265 | 533 | 397.1661 | 466.15 | 68.9839 | 14.7986
40 | 266 | 535 | 299.6738 | 372.23 | 72.5562 | 19.4923
41 | 267 | 537 | 207.3934 | 279.07 | 71.6766 | 25.6841
42 | 268 | 539 | 125.544 | 192.74 | 67.196 | 34.8635
43 | 269 | 541 | 57.2592 | 117.04 | 59.7808 | 51.0773
44 | 270 | 543 | 3.3531 | 55.37 | 52.0169 | 93.9441
45 | 271 | 545 | -36.2369 | 7.57 | 43.8069 | 578.691
46 | 272 | 547 | -63.6835 | -27.25 | 36.4335 | -133.7011
47 | 273 | 549 | -80.91
|  | Sum | 23374.6267 | 24168.62 | 793.9933 | 793.9933